## Sheet1
耗材目录（非带采）
序号 | 品名 | 参数
1 | 消融电极 | 1. 适用范围：电极与医用高频/射频手术设备或吸引器配套使用，供临床开放性外科手术中分别用于组织切割、消融、电凝止血、组织凝固、剥离、吸引。本品为无菌提供，仅限一次性使用。 ★2.功能及尺寸：双极电极功能有单侧滴水、双侧滴水、不滴水，可自行切换。电极总长80mm-300mm，电极尖端0.2mm-10mm，电缆长度1000mm-3000mm。滴水量应不小于4ml/小时。（须出具国家级有关部门的相关报告文件予以佐证。） ★3.需出具国家级检验报告：产品需要有国家级检验中心出具的细胞毒性，皮内刺激，皮肤超敏实验生物安全性评价报告。 ★4.电极绝缘：电极所有绝缘部位能承受1400V工频峰值电压，持续时间30s，不出现绝缘击穿或闪弧。电极导线能承受1400V工频峰值电压，持续时间应5min，不应出现绝缘击穿或闪弧。（须出具国家级有关部门的相关报告文件予以佐证。） 5.产品特点：电极手柄采用整体注塑成型，镊尖采用合金工艺，不滴水防粘连性能优异。镊体定位点与镊柄为一个整体，且颜色相同，采用非粘连工艺，定位点无脱落风险。
2 | 可吸收硬脑膜封合医用胶 | ★1、结构及组成：本产品由粉剂、溶液（溶液A、溶液B）和配套工具组成，其中粉剂的成分为分子量为20000左右的四臂聚乙二醇-N-羟基丁二酰亚胺-戊二酸酯（4-arm-PEG-SG)、染色剂亮蓝85和抗氧化剂二丁基羟基甲苯（BHT)；溶液A为酸性磷酸盐缓冲溶液；溶液B为含三赖氨酸（Tri-lys)和聚乙烯亚胺（PEI)的碱性四硼酸钠缓冲溶液；配套工具包括双联注射器架、混液连接配件、混液喷头。产品为一次性使用。 2、适用于硬脑膜缝合部位的封合，防止脑脊液渗漏，神经外科专用耗材。 ★3、国产三类医疗耗材，安徽省医用耗材集中交易目录内产品。 ★4、粉剂应为蓝色粉末，无肉眼可见杂质；溶液应为无色或微黄色、透明液体，无肉眼可见异物。 5、粉剂溶解时间：不大于3min。固化时间时间：不大于12s。 6、抗破裂强度：不低于80mmHg。溶胀率：不大于自身重量的185%。 7、有效使用量： 单套使用量应不少于标示量的85%，平均值不少于标示量的90%。 8、重金属总含量：不大于10μg/ g。 9、酸碱度：为7.8-8. 8。 10、无菌。细菌内毒素：细菌内毒素含量应小于2.15EU/件。
3 | 储液囊 | 1、材质：透明的有机硅胶弹性囊顶;不透X线的聚硅氧烷硬底，带四个可以缝合至骨膜的缝合孔；聚丙烯防穿透保护壳；聚丙烯入口连接头（直径2mm）。 2、配套：提供一根脑室导管（内径1.3mm，外径2.5mm,长23cm）。 ★3、规格：四种类型的CSF储液囊，即标准覆孔型，标准直型，带导管覆孔型和带导管直型，且储液囊囊顶提供两种直径规格供临床选择。 ★4、功能及安全: 囊顶和囊底分别采用不同材质，能够有效防止同种材料的粘连；弹性囊顶，保证重复穿刺；可使用24G（5.5号针）或更小外径的针头，在圆顶囊区域进行抽取；聚硅氧烷硬底及聚丙烯防穿透保护壳，防止穿刺针穿透储液囊。 5、无CT/MRI成像干扰