种植牙椅技术参数

- 1、均采用35伏以下安全低电压，具备紧急制动安全装置

- ★2、具备2组,每组各4个可编程序设定椅位的功能。微电脑控制系统，重量分布均匀，升降速度10MM/S-30MM/S,牙椅具备带错码显示的故障自动检测系统

★3、具备直流、变频、调速系统，采用进口低压直流电机，牙椅柔性启动

★4、牙椅头靠可以360度全方位调节,头架纵向可以调节，可以满足儿童，成人，残疾人治疗

5、椅箱体(含痰盂)和助手架可向内外旋转，向外可以旋转45度以上，更方便吐痰和四手操作

6、多功能助手架具备观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，具备4个器械挂架，并配有三用枪、强吸和弱吸观片灯

7、进口手机软管轻便耐用，无后牵力

8、采用高压电完全分离地箱，进口水气过滤调节阀，分别可以控制小于等于90um微粒水和小于等于25um微粒气，3孔脚开关控制器械，具备单独吹气功能

9、进口PU材料整体压模成型的牙椅靠背和座垫质量可靠，内部的进口水、气管子经久耐用、使用寿命在10年以上

10、种植牙椅采用坚固的进口钢结构底座与座架，靠背和座垫均用进口PU材料及进口皮料，牙椅表面光泽均匀，无凹面，外部均采用进口软PU材料包裹，对外不留金属件和快口，具备牙椅固定地面装置

★11、采用进口电机，使用模块组合驱动电路

- 12、移动隐蔽式主控台，不少于3个器械挂架，并具备冲盂，漱口，椅位电子按钮控制功能。水气控制采用集成阀控制系统，超薄膜片精确控制水气调节，同时具备防回吸功能

- 13、静音脚轮提供安静的治疗环境，其具备治疗位和休息位设置，座垫上下，靠背上下，座垫倾仰，靠背前后8个方向可以调节

14、治疗椅尺寸：1700mm≤完全水平位长度≤1800mm；800mm≤宽度≤950mm

15、观片灯：无影像诊断阴影，观察屏为白色.亮度≥2000cd/㎡,光源色温≥6500K，观察屏亮度的稳定性应≤2%

16、 强、弱吸：吸唾器气压为550kpa时真空度≥27kpa,抽水速度≥500L/min，强力吸引器气压为550kpa时真空度≥15kpa,流量≥100L/min，并具备过滤功能，同时还具备时间可以设置微调的吸唾，强吸延时功能。带开关控制流量的吸唾手柄和强器手柄均为进口配件，并可以拆卸消毒

★配置清单

1、强力吸引器（进口手柄可拆卸消毒)1套

2、吸唾器（进口手柄可拆卸消毒） 1 套

3、进口压盖手机     1支

4、医生座椅    1 套

5、助手椅              1 套

6、进口种植弯手机  1支