神经外科荧光手术显微镜

整体技术要求

1.主镜配置

  - 全镜组复消色差及光学镀膜技术，高分辨率，大景深，保证最佳对比度和清晰度；三人六目配置，适用于神经外科、耳鼻喉科、超显微外科等手术。

  - 电动连续变焦物镜，超大工作距离＞200 mm-620mm；

  - 最大放大倍数≥39倍（12.5倍目镜下）

  - 主刀镜0-180°顷角可调，目镜屈光设置范围＞+5D至-6D；

1.4主镜绕垂直轴旋转≥540º，左右倾斜：≥±45º，前后倾范围≥-30º-130º；

1.5照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动；

1.6	具备景深增强功能，一键控制。

1.7照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动

1.8	一体化触摸屏集控系统：通过触摸屏集控光学、支架、影像及照明设置，新建用户个性化设置，新建患者数量不限。

2.	支架系统

★2.1	智能减震防震颤支架：具备6关节电磁锁开关。

★2.2平衡调节：无需分步，全自动一键一次电动平衡系统；

2.3术中或术前平衡时有远离病人的图示性保护提示。

2.4	支架：最大臂展≥1600mm；最大高度≥2300mm。

2.5	底座稳定性好，大尺寸万向轮≥820 x 820mm。

★2.6 具有原厂消毒套自动抽真空功能，将消毒套内空气变频抽吸排除，使消毒套紧紧贴敷在支架臂上，降低术中污染风险。

2.7手柄功能：调焦、变倍、释放电磁锁，调整照明，拍照，摄录像、一键启动荧光等功能设置。其中可按医生个性化需求来任意设置各种功能。

3、照明系统

3.1照明光源：主光源及备用光源均为氙灯照明系统，自动切换，具有剩余时间提示和亮度报警功能。

3.2照明安全：光亮度和工作距离联动，光照范围与术野联动

3.3通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能；

3.4自动调节亮度：为了实现目镜中稳定的图片亮度，根据工作距离和放大倍率调整照明亮度。

4.摄像系统

4.1	全内置原厂高清摄像头，分辨率（1920*1080p），无需外接分光器和视频适配器，便于临床线缆管理;

4.2一体化原厂高清触摸屏监视器≥24英寸，可外接USB数据存储，且具备连接、传输、显示、快进及存储手术显微镜视频功能；

4.3视频输出端口具备 HDMI, DVI-D, HD-SDI,网络端口；

4.4 音频功能：可通过界面触控调节音频大小。

4.5显微镜机身自带平板电脑充电站

5.血管荧光造影模块：

5.1造影剂：吲哚菁绿

5.2全内置模块：整体荧光模块全内置，不占分光器接口，不影响助手镜对换；

5.3荧光摄像头分辨率1920*1080p，可看清亚毫米级血管。

5.4启动模式：可通过手柄按钮一键启动或触控屏启动；

5.5自适应增益：荧光亮度增益可调，确保术中成像效果清晰可见；

5.6自动回放：通过自定义集成化手柄可进行自动回放图像；

5.7荧光视频回放设定：可通过触屏界面设置荧光视频记录的重复次数；

6.数字化管理系统

6.1 主机具备无线网络WLAN和WiFi热点功能，可与手机和平板电脑共享镜下手术视野。

6.2主机自带1T内存+1T移动硬盘，可启用机器共享网络，相关数据可存储在网络的目录中。

6.3具备HD Video-In高清视频导入功能，实现与内镜共享视频

6.4可实现与原厂售后服务中心联机功能，实现远程诊断、软件升级等功能。