射频消融系统技术参数

货物名称: 射频消融系统

一.系统技术规格及概述:

1.主机参数

☆1.1射频频率：400KHz±25KHz

1.2输出功率：功率模式120W/负载30Ω；定时模式80W/负载50Ω；针道模式 200W/80Ω

1.3阻抗范围：30Ω-100Ω 具有数字显示

2. 主机功能

☆2.1 自动识别电极类型：单针、多针、凝血并有代码显示

2.2 功率模式: 0―120W可调

2.3 针道模式: 0―200W可调

2.4 定时模式: 0―15’50”可调

☆2.5能量自动控制功能: 系统根据设置的时间自动调节能量输出。

2.6能量自动补偿功能: 自动补偿治疗过程中的热量损耗，充分保证病灶组织蛋白变性。

☆2.7针道模式: 医生只需选择针道烧灼功能，就可完成针道烧灼，有效避免了针道烧灼不全和术后出血。

2.8阻抗监测: 全程监测病灶的阻抗变化。

2.9温度监测: 具有温度监测功能，并可以连接单独温度探头。

2.10双极疗法: 热转换率高,没有中性电极，不会因为中性电极粘贴不好而烧伤皮肤。

3.射频手术电极

3.1多针电极: 旋转式多弹头治疗电极，在治疗过程中可根据需要增大或缩小。

3.2单针电极: 有液体内循环通道，适用小病灶及特殊部位的治疗。

☆3.3凝血电极: 四根电极针可同时工作, 热转换率高。

4. 辅助功能

4.1自检功能: 具有开机自检功能。

4.2电极检测功能：具有手术电极和中性电极断开检测功能，并停止能量输出，更加安全可靠。

- 软件免费升级

- 电 源：220V±22V/50Hz±1Hz

二、 配置清单：

1.射频主机                                一台

2.台车                                    一台

3.中性电极连接电缆                        一根

4.脚踏开关                                一个

5、蠕动泵                                 一个