子宫内膜治疗仪（国产）：

（*提供证明材料并标明页码，否则视为未提供）
子宫内膜治疗仪参数
产品性能：
*1.治疗温度治疗仪在治疗周期过程中，热球导管的球囊的外表面平均温度为117℃±15℃。
2.压力治疗时，球囊内压力在-210～205mmHg范围内。
3.压力传感器处极限压力当正压超过206mmHg时，治疗仪会产生负压自动回抽全部液体。
*4.治疗时间：128+10S。
5.治疗仪工作显示功能：治疗仪有预热和治疗全过程的显示功能。
6.插入直径：插入直径不大于7.0 mm。
7.所属安全类别：I类。
8.所属防护类型：B型。
9.运行方式：非连续运行，最长开机时间：55min，最短关机时间：10min。
10.界面显示：中文
技术参数：
重要技术参数：
输入功率：260VA
治疗时间：128+10S
热球导管治疗体积：≤28ml
球囊表面治疗平均温度：117℃±15℃
导管与卷曲的球囊外径：φ6.5mm±0.5mm
加热温度：173°
加热介质：甘油
设备运行：全自动运行
设备显示界面：中文
设备产地：中国
一般技术参数：
环境温度：5℃～40℃；
相对湿度：≤80%；
大气压强：86kPa～106kPa；
工作电源：AC 220V、50Hz。
预热时间：7-12min
治疗时球囊内压力：-210mmHg～205mmHg （正压超过206+20mmHg ，报警）
球囊刺破压力：≥4N
产品技术参数优势：
1.采用压力传感器可监测气路压力，保证治疗时球囊压力控制。
2.采用温度传感器可检测加热腔和储液囊温度，保证治疗温度。
3.液晶显示器LCD：主要用于显示器开始加热、等待（准备）、治疗时相关的时间，温度，治疗状态等信息。
4.加热器：采用直流加热器，提供加热器加热的直流电源为24V。

热球导管参数：
导管：
导管与卷曲的球囊外径 φ6.5mm±0.5mm 。
球囊:
治疗时体积不大于 28mL。
当治疗时，球囊表面平均温度应为 117℃±15℃。
治疗时，球囊内压力为-210mmHg～205mmHg 范围内。
当正压超过 226mmHg 时，治疗仪会产生负压自动回抽全部液体。
治疗时间为 128~138（秒）。
球囊刺破压力大于等于4N。