高频电刀（LEEP刀）系统参数

- 电源：220V±22 V,50Hz±1Hz,最大电流≤4A，I类CF型防除颤普通设备

- 工作方式：间歇加载连续运行，暂载率10S/30S。

- 输出功率：

单极纯切     0～350W（500Ω非电抗性负载）

单极混切1    0～250W（500Ω非电抗性负载）

单极混切2    0～200W（500Ω非电抗性负载）

单极混切3    0～120W（500Ω非电抗性负载）

单极电凝      0～120W（500Ω非电抗性负载）

双极电凝      0～50W（100Ω非电抗性负载）

- 电极细微、切割精确、无侧热量传导、无侧组织灼伤。

- 操作快速、简便、安全、妇科门诊可完成手术。

- 标配不少于10支专用妇科LEEP刀头。

- 工作噪声≤ 40 DB(a)；主载频率，512KHz

- 整机性能符合IEC60601-1；IEC60601-2-2医用电气安全标准及IEC60601-1-2电磁兼容的要求。患者辅助电流小于0.01mA。

★9、机壳具有对液体倒翻防护能力，脚踏开关为防浸型（IPX8），具有内部电气密封性能,脚踏开关的启动力不得小于29N。（须提供有效检测报告）。

10、单极既可用双联脚踏开关(脚控)又可用手动按键(手控)控制(输出激励),两种控制方式分别由脚控刀和手控刀输出。双极用单联脚踏开关控制,由双极镊子输出功率。功率设定由面板上按键调节(数码管指示)。

★11、手术过程中无需进行单极、双极模式转换。对一台手术中同时会用到单极切、凝和双极凝功能，提供了便捷的功能。

★12、安全装置：两种负极板（单极，双极）质量型监控系统,LED数值显示。杜绝患者与中性极板接触不良而引起的烫伤，并增加了功率的双闭环控制，即使在机器发生单一故障时，仍然可以保证输出的功率在设定范围之内，接地保护装置阻抗≤0.02Ω（须提供有效检测报告）。

13、主电路采用开关电源及射频输出双重绝缘，充分保障医患人员的安全性。

★14、吸烟净化器四级过滤（须提供吸烟净化器产品说明书并加盖厂家公章）

★第一级 采用高效过滤器，有效过滤≤0.1μm以上颗粒烟雾、灰尘以及细菌微生物等污染物。细菌和病毒的滤除率大于99.99%（须提供有效认证报告）。

第二级 电子烟雾净化模块，产生的正离子与负离子可以杀菌、消烟、除异味。

第三级 采用高密度过滤棉，过滤较大杂质、胶体等颗粒物；

第四级 采用高效活性炭，可以有效吸附甲醛、二甲苯、苯、氨、氡等有害气体。

15、吸烟器无级变速调节流量。

高频电刀配置清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 高频主机 | 1台 |  |
| 电源线 | 1条 |  |
| 一次性使用高频电刀笔 | 5把 | 手控 |
| 一次性使用高频电刀笔 | 2把 | 脚控 |
| 一次性使用高频电极 | 10支 |  |
| 双极镊子 | 1套 |  |
| 脚踏开关 | 1套 | 单脚踏 |
| 脚踏开关 | 1套 | 双脚踏 |
| 极板夹头 | 2条 |  |
| 随弃式导黏胶电极板 | 10片 | 双 |
| 合格证 | 1份 |  |
| 使用说明书 | 1份 |  |
| 保修卡 | 1份 |  |
| 安装调试单 | 1份 |  |

吸烟净化器配置清单

| 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主机 | 1台 |  |
| 绝缘窥器 | 1个 |  |
| 电源线 | 1条 |  |
| 四级呼吸系统过滤器 | 2只 |  |
| 活性炭盒 | 1只 | / |
| 连接管 | 1条 | / |
| 接地线 | 1条 | / |
| 合格证 | 1份 | / |
| 使用说明书 | 1份 | / |