- 血细胞分离机

| 项目 | 技 术 要 求 |
| --- | --- |
| 1. | 适用于临床血液病治疗中血液细胞的选择性分离和血液细胞采集 |
| ★1.1 | 进行以下程序，并具备以下程序耗材注册证：外周血干细胞的采集、淋巴细胞的单采、外周血白血病细胞的去除、粒细胞采集、血浆置换、血小板采集/去除、红细胞的采集/去除、吸附治疗、 |
| 1.2 | 全中文操作系统 |
| 2. | 主要功能和技术指标要求 |
| 2.1 | 采集分离方式：同时具有单针、双针连续性血流采集分离方式 |
| 2.2 | 终产品收集方式：离心腔外收集，体积可调 |
| 2.3 | 最大离心转速：≤3000转/分，低转速离心以减少离心力对细胞的损伤 |
| ★2.4 | 体外循环血量为≤120ml，也适用于儿童（必须出具国际第三方证明文件） |
| 2.5 | 全血最小流速≤10ml/min，细胞采集可安全用于小儿、≥15kg低体重患者 |
| 2.6 | 具有独立抗凝泵，抗凝剂可自动控制；抗凝剂比例调整范围≥1：6～1：20 |
| 2.6 | 血小板/血浆采集：可一次采集两个治疗单位，保存五天的血小板，白细胞污染率≤1×106 |
| 2.7 | 并具有血浆管路溶血监测器，红外精确抗凝剂滴速监测器 |
| 2.8 | 干细胞采集效率≥90% |
| ★2.9 | 具备血浆吸附治疗程序并具备吸附治疗耗材注册证，配合免疫吸附柱，可作免疫吸附治疗；可作低密度脂蛋白吸附分离去除。 |
| 2.10 | 治疗性红细胞去除与置换：自动计算去除或置换的红细胞量，可设定去除后的目标红细胞积压，并具有自动预测计算CD34＋细胞收率功能 |
| 2.11 | 屏幕/显示：具有液晶显示屏幕；可显示各处理对象处理血量、采集量、运行参数 |
| 2.12 | 具备参数设定与估算功能，根据分离前检查结果自动预测并显示分离/治疗时间 |
| 2.13 | 全中文及英文双操作界面，包括所有帮助信息:每步操作过程都有对应的帮助信息 |
| 3. | 安全性能及其它 |
| 3.1 | 监测及报警：具备压力、空气、抗凝剂、漏血、温度等监测及报警 |
| ★3.2 | 自动保持静脉通路开放（KVO）功能：具备报警或故障时自动保持供者/患者静脉通路开放，防止回血形成血栓而阻塞穿刺针头 |
| ★3.3 | 主机备有内置不间断电源/电池供电系统，以备在紧急情况下可继续运行10分钟以上，能将体外循环的血液回输进供者/患者体内，以保证供者/患者安全 |
| 3.4 | 具记忆功能，由于断电等原因中断操作，故障排除后可继续以前的程序 |