|  | IVUS技术参数 |
| --- | --- |
| 一、 | 设备参数（硬件） |
| 1.1 | 多功能移动式血管内超声诊断系统，具有相控阵超声技术、机械旋转超声技术、(选配)iFR/FFR检测技术，适用于冠状动脉及外周血管的介入治疗。 |
| 1.2 | 操作系统：Windows 10操作系统，个性化登录及系统、数据管理，有效保证数据安全稳定。 |
| 1.3 | 处理器：Intel Core i7 3.0 GHz Quad Core以上，系统磁盘搭载256GB以上固态硬盘，提供极强运算能力，运行流畅。 |
| 1.4 | 内置1TB固态硬盘，可存储35例以上病例数据，单个病例可包含最多30段视频和99张帧图。 |
| 1.5 | 配备医疗级19英寸平板LCD数字彩色显示器，带触摸屏，分辨率1280*1024，可通过触摸屏幕及虚拟键盘进行信息输入和操作，简单易用。 |
| 1.6 | （选配）配备触摸屏辅助控制器，可放置于推车上或床旁进行信息输入和操作。 |
| 1.7 | 配备视频输出端口，支持显示扩展。 |
| 1.8 | 配备医用打印机，采用热升华打印方式打印图像、测量结果、简易报告；图像也可以jpg格式通过USB导出，分辨率为423dpi。 |
| 1.9 | 配备蓝光驱动器，USB3.0接口，网络适配器，数据以DICOM 3.0格式通过本地/DVD/Blu-ray/网络形式存档。 |
| 1.10 | 移动式推车，尺寸：小于160cm*55cm*66cm(高*宽*深)，可配备离线工作站，轻便灵巧，便于在导管室间移动。 |
| 二、 | 设备参数（软件） |
| 2.1 | 彩色血流技术（ChromaFlo），通过在灰阶超声影像上叠加相对血流速度的二维彩色图，呈现彩色动态血流，可获得血管的定性血流信息，清晰显示管腔和管壁结构，识别夹层、动脉瘤、血栓、支架贴壁等，辅助诊断慢血流。 |
| 2.2 | 快速回顾（Rapid Review）功能：对血管腔或血管壁上感兴趣区域的回放或快速回顾。 |
| 2.3 | 环晕（RingDown）功能：与兼容的导管配合使用时，可提供环晕功能，以从显示的IVUS图像中删除环晕伪影。 |
| 2.4 | 自动边缘（Autoborders）功能：用于显示自动边缘测量，使用自动边缘测量功能，可在体层摄影图像或血管图像上显示血管腔和血管，仅显示血管腔，或仅显示血管边缘。 |
| 2.5 | 书签（Bookmarks）功能：可在回放视频动态图像期间创建书签。 |
| 2.6 | 注释（Annotation）功能：分别为已保存的视频动态图像和帧创建视频动态图像标题和/或图像帧注释 |
| 2.7 | (选配)冠脉血流储备分数检测——FFR技术：评估冠状动脉血流功能，指导PCI |
| 2.8 | (选配)冠脉瞬时无波比值——iFR技术（无需腺苷类药物的功能学评估功能），该技术利用心脏收缩的短暂无波期间，去检测病人的冠脉储备分数，检测不需要腺苷，无相关副作用和禁忌，用时短，对于多个病变判断罪犯病变更加简单。 |
| 2.9 | 操作简单易上手：准备期间，界面会提示操作流程；演示模式可帮助快速学习与培训。 |
| 2.10 | 影像调节：可根据需要调整影像亮度及成像范围。 |
| 2.11 | 呈现血管横截面和矢状位视图长轴影像，并可进行360度旋转观测。 |
| 2.12 | 能够实现面积、直径、长度测量，具备手动和自动两种测量方式。 |
| 2.13 | 个性化登录及系统、数据管理，有效保证数据安全稳定。 |
| 三、 | 超声导管参数 |
| 3.1 | 相控阵超声诊断技术，适用于冠状动脉及外周血管，频率9-20MHz，扫描范围＞18-54mm，操作简便，工作长度90-150cm，即插即用。 |
| 3.2 | 机械旋转超声诊断技术，频率≥45MHz，扫描范围＞14mm，可自动和手动回撤，回撤速度至少有0.5mm/s和1.0mm/s两种模式，自动回撤最大距离150mm。 |
| 3.3 | 冠脉导管进入外廓≤2.1F，通过直径≤3.15F，通过性能佳 |
| 3.4 | 图像分辨力：轴向分辨力≤50微米 |
| 3.5 | 成像半径：导管成像半径≥10mm |
| 3.6 | 频率带宽：＞65% |
| 3.7 | 导管兼容：≤6F 指引导管 |
| 四、 | 培训及售后服务 |
| 4.1 | 中文版操作手册一本 |
| 4.2 | 具有专业的技术服务团队，能够给临床提供技术咨询服务。 |
| 4.3 | 厂家在国内有备件库，有备用样机，保证产品生命周期内正常使用。 |
| 4.4 | 设备标准保修期：设备保修期为医疗设备验收证书签收之日起的十二个月。 |
| 4.5 | 备件更换：提供保修期内损坏备件免费更换（耗材及第三方产品除外），损坏的备件须退还。 |
| 4.6 | 厂家提供安装、培训、维修等服务，需提供支持证明专业设备维修工程师至少2名。 |
| 4.7 | 在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，专人受理，响应积极。 |
| 4.8 | 受理现场维修请求后响应时间≤24小时， 48小时内上门处理。48小时内无法修复的，免费提供相应配置的备用样机，保证正常的工作。 |