## Sheet1
3M 高效碱性清洗剂技术参数
适用范围 | 广泛适用于各类自动清洗系统及手工清洗、超声清洗及半自动清洗
技术参数 | 与医疗器械以及材料有较好的兼容性，组分安全环保。
应没有或仅有轻微的金属腐蚀性，不影响医疗器械的机械性能。
液体产品应澄清透明，不分层，无悬浮物或沉淀，颜色浅色。固体产应外形规则，色泽均匀，无明显杂质和污迹
医用清洗剂低泡，易于清洗干净
能有效去污。血液和细菌混合污染物试验，对细菌的去除率≥99%，且ATP含量下降率≥99%。提供带CMA章的第三方检测报告。
能有效去污。人工模拟污染物试验：清洗后，肉眼观察污染物应完全溶解脱落，外观表面清洁光亮，无残留物质，且污染物去除率≥95%。提供带CMA章的第三方检测报告。
能针对性去污。医用清洗剂，对蛋白的去除率应≥90%，对淀粉的去除率应≥60%，对脂肪的去除率应≥50%。
提供带CMA章的第三方检测报告。
稀释比例:超声清洗及手工清洗 1:100-200 ；机器清洗：1：400
5.提供类似销售证明（或者发票）得，每提供一个得1分，最高得2分。