磁共振关键参数

一、总体要求

投标机型为各公司获得FDA及NMPA的3T磁共振最新机型，为保证设备的先进性，GE必须提供SuperG平台，西门子必须提供全息平台， PHILIPS必须提供Elition X平台。

- 二、 磁体

- 1、磁场强度≥3.0T

- 2、磁体内径（患者检查孔道内径）大小≥70cm

- 3、磁场类型	超导磁体

- 4、屏蔽方式	主动屏蔽＋抗外界干扰屏蔽

- 5、匀场方式	主动匀场＋被动匀场＋动态匀场

- 6、主动一阶匀场	具备

- 7、主动二阶匀场	具备

- 8、主动匀场时间≤0.1ms

- 9、病人个性化匀场	具备

- 10、最大FOV≥55cm

- 11、磁场均匀度（V-RMS测量法）国际主流24 点平面法guaranteed值，10cm DSV≤0.0022ppm，20cm DSV≤0.022ppm，30cm DSV≤0.08ppm，40cm DSV≤0.45ppm，45cm DSV≤1.2ppm，50cm DSV≤2ppm

- 12、5高斯≤4.95*3.05

- 13、磁场稳定度≤0.1ppm/h

- 14、液氦消耗	零液氦消耗

- 三、梯度系统

- 1、单梯度系统（非双梯度或双梯度放大器）    具备

- 2、单轴梯度场强（X，Y，Z轴，非有效值）≥45mT/m

- 3、最大单轴梯度切换率≥200mT/m/ms

- 4、在同一梯度扫描模式下，最大单轴梯度场强和最大单轴梯度切换率在同一序列中可同时达到

- 5、梯度线性度	20cm＜0.5%   50cm＜2.4%

- 6、梯度最小驻留时间	100纳秒

- 7、工作周期中的最大占空比	100%

- 8、软件降噪技术	具备

- 9、硬件降噪技术	具备

- 10、梯度线圈冷却	水冷

- 11、梯度放大器冷却	水冷

- 12、梯度控制技术	全数字实时发射接收

- 13、梯度工作方式	非共振式

- 14、最短爬升时间≤0.25ms

- 四、检查环境

- 1、运动时扫描床最大承受重量≥200kg

- 2、扫描范围≥160cm

- 3、扫描床水平运动最大速度≥200mm/sec

- 4、足先进扫描模式	具备

- 5、扫描床移动精度≤0.5mm

- 6、床旁扫描控制系统	双侧

- 7、病人监视系统	具备

- 8、照明、通风、通话、背景音乐	具备

- 9、最低床位≤52cm

- 10、最大水平移动范围≥280cm

- 11、遥控线圈更换	    具备

- 12、自动步进扫描床 	  具备

- 13、患者专用防磁耳机、呼叫按钮	 具备

- 14、特定吸收率SAR实时连续监控显示装置	  具备

- 15、紧急制动系统	具备

- 16、无线蓝牙心电呼吸外周传感器     具备

- 17、安装场地最小面积	≤31 m2

- 18、安装场地最低层高	≤2.5m

- 五、射频系统

1、同时并行独立接收通道数     无限通道或者≥128

2、单视野通道数     无限通道或者≥128

3、射频接收通道总带宽     无限通道或者≥128

4、接收信号的动态范围≥187dB

5、实时数字化射频能量监控	具备

6、实时动态双射频源自由调节	    具备

7、双源或双通道射频发射技术   具备

8、独立射频放大器个数≥2

9、射频总功率≥36KW

10、单射频源发射功率≥17KW

11、所有线圈免调谐	具备

12、个体差异个性化调节参数	 14个维度

13、数字网络同步系统，具备实时校正功能	  具备

14、射频同步精准度≤20ps

15、射频线圈:各厂商须提供满足临床各部位使用配置线圈（提供datasheet）

16、并行采集技术平台

17、全数字线圈	   具备

18、数字光纤线圈接口	     具备

19、线圈内ADC模数转换器位置	  具备

20、一体化线圈，从头到足覆盖范围≥200cm

21、线圈摆放无需捆绑   具备

22、线圈接口数≤3

23、全数字头颈线圈	≥20通道

24、全数字脊柱线圈	≥44通道

25、全数字全神经线圈≥52通道

26、全数字单片体部线圈（非线圈组合）≥32通道，≤2.5kg

27、全数字单片体线圈头足方向覆盖范围≥60cm

28、全数字下肢血管专用线圈	≥32通道，≤2.5kg

六、静音技术

1、静音降噪技术 PHILIPS硬件梯度力平衡静音硬件设计软件Softone/ Comfortone或西门子Quite Suit或 GE Silenz

2、全静音平台适用范围	(提供Datasheet证明)

3、静音降噪应用在所有部位	具备

4、静音降噪应用所有序列	具备

5、平均分贝≤62dB

6、梯度系统硬件静音技术	提供

7、梯度系统软件静音技术	提供

七、全息成像平台

1、超高分辨3D 成像可用于颅脑成像	提供，各向同性分辨率≤1mm

2、超高分辨3D 成像可用于关节成像	提供，各向同性分辨率≤1mm

4、3、超高分辨3D 成像可用于盆腔成像	提供，各向同性分辨率≤1mm

5、超高分辨3D 成像可用于弥散成像	提供，各向同性分辨率≤1mm

6、超高分辨3D成像可与并行采集加速技术（iPAT，SENSE）合并使用	提供，并提供Datasheet证明

7、超高分辨3D成像可与基于K空间的并行采集加速技术（GRAPPA）合并使用	提供，并提供Datasheet证明

8、超高分辨3D成像可与可控混叠并行采集加速技术（CAIPIRINHA）合并使用	提供，并提供Datasheet证明

9、VRT 3D渲染技术	提供，并提供Datasheet证明

10、Cinematic VRT实影渲染仿生成像技术	提供，并提供Datasheet证明

八、 APT分子成像平台

1、3D APT技术    具备

2、100%多源射频交替激发	具备

3、特定射频脉冲饱和时间≥2s

4、mDxion B0场矫正	    具备

5、TSE读出	    具备

6、FDA/CFDA/CE三证齐全	    具备

九、心脏成像

1、实时四维多源发射平台	     具备

2、心脏定量技术T1 mapping	   具备

3、心脏定量技术T2 T2* mapping	  具备

4、不打药冠脉成像及心肌脂肪检测    	具备

5、冠状动脉管壁斑块成像	     具备

6、压缩感知心脏成像	    具备

十、扫描参数

1、最小二维层厚≤0.1mm

2、最薄3D层厚≤0.05mm

3、EPI TR 64/128/256≤1.9/2.6/4.1

4、EPI TE 64/128/256≤0.8/1.0/1.4

5、最大弥散加权系数B值≥25000

6、最大扫描视野≥55cm

7、最小扫描视野≤0.5cm

8、TSE最大回波链长度≥512

9、EPI最大因子≥256

10、最大采集矩阵≥1024×1024

11、3D GRE最短TR(256 x256矩阵)≤1.07ms

12、3D GRE最短TE (256 x256矩阵)≤0.22ms

13、3D GRE最短TR(128 x128矩阵)≤0.69ms

14、3D GRE最短TE (128 x128矩阵)≤0.22ms

15、快速自旋回波最短TR（256 x 256矩阵）≤5.5ms

16、快速自旋回波最短TE（256 x 256矩阵）≤1.8ms

17、快速自旋回波最短TR（128 x 128矩阵）≤5 ms

18、快速自旋回波最短TE（128 x 128矩阵）≤1.5ms

19、快速自旋回波最短TR（64 x 64矩阵）≤4.9ms

20、快速自旋回波最短TE（64 x 64矩阵）≤1.5ms

21、TSE序列最短回波间隔(256x256矩阵)≤1.82ms

22、提供多b值弥散成像技术，提供扫描界面证明	单序列同时最多采集b值≥40

23、弥散张量成像（DTI）的弥散方向数，单个序列一次采集≥150

十一、压缩感知平台

1、支持序列个数≥35个

2、支持2D压缩感知     满足

3、支持3D压缩感知	    满足

4、支持4D压缩感知	    满足

5、支持神经压缩感知	满足

6、支持骨肌压缩感知	 满足

7、支持体部压缩感知	 满足

8、支持心脏压缩感知	 满足

9、最大加速因子≥32

10、实时后处理时间	   满足

11、FDA/CFDA/CE三证齐全	    满足

12、可否用于临床	满足

十二、 主控计算机系统

1、操作系统Linux或Windows系统

2、CPU核心≥4个

3、CPU位数≥64位

4、内存大小≥64GB

5、系统硬盘容量≥480GB

6、具备DICOM3.0接口

7、主CPU主频≥3.5GHz

8、图像存储硬盘容量≥1024GB

9、最大重建矩阵≥1024×1024

10、重建速度（请附Data Sheet证明）≥62000幅/秒（2D傅立叶变换，256×256矩阵，100% FOV，100%数据重建）

11、阵列处理器内存≥160GB

12、提供DVD-RW光盘刻录机，并能回读主系统（双向存储）

13、实时显示同步扫描和创建功能

14、彩色液晶显示器≥23英寸，分辨率≥1920*1200

十三、系统后处理功能

1、3D后处理	 具备

2、实时MPR后处理  	具备

3、三维表面重建技术SSD后处理	 具备

4、实时MIP后处理	  具备

5、电影回放软件	具备

6、图像评价软件	具备

7、实时互动重建	具备

8、ADC-map	   具备

9、T1，T2值计算	具备

10、时间信号曲线	具备

11、图像减影、叠加	具备

十四、 后处理接口

1、软件控制照相技术	提供

2、提供DICOM3.0接口与RIS/PACS多功能网络连接(包括打印、传输、接收、存储、查询、Worklist等功能)

3、提供主机向PC机传输图像数据功能

4、远程遥控维修遥控	具备

5、图像网络传输标准≥1000M 以太网连接

6、图像网络传输速度≥160幅/秒

十五、 全景一体化成像系统

1、一次摆位完成全部线圈扫描	具备

2、线圈组合扫描	具备

3、组合扫描专用线圈控制软件	具备

4、智能定位技术	具备

5、脊柱线圈整合于床面设计	具备

6、线圈接口整合于床面设计	具备

7、矩阵线圈通道选择模式	具备

8、矩阵线圈频谱成像模式	具备

9、实时扫描助手	具备

10、全中枢神经成像无缝连接	具备

11、自动检查计划	具备

12、自动结果生成	具备

十六、智能操作平台

1、头部自动定位功能	具备

2、脊柱自动定位功能	具备

3、关节自动定位功能	具备

4、图文引导的实时在线指导功能	具备

5、大范围自动扫描定位功能（移动中扫描定位）	具备

6、并行采集拓展功能	具备

7、膈肌导航技术	具备

8、相位导航技术（肝实质触发采集技术）	具备

十七、成像序列和技术

1、自旋回波（SE）序列

2、2D/3D TSE	具备

3、TSE回波分享技术	具备

4、三维TSE序列	具备

5、单次激发SE	具备

6、脂肪抑制序列	具备

7、频率脂肪抑制	具备

8、水抑制序列	具备

9、反转恢复（IR）序列

10、快速IR(脂肪、 水抑制）	具备

11、快速自由水抑制（T1、 T2FLAIR）	具备

12、STIR短T1压脂序列	具备

13、单次激发快速IR	具备

14、常规反转恢复序列	具备

15、真实影像反转恢复（灰白质强对比）	具备

16、脂肪/水激发技术	具备

17、翻转恢复脂肪抑制序列	具备，SPAIR 或 IDEAL 或ProSet

18、梯度回波(GRE) 序列

19、2D/3D稳态进动梯度回波	具备

20、in-phase和out-phase成像	具备

21、多回波聚合序列	具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE

22、亚秒T1扫描序列（2D/3D）	具备

23、亚秒T2扫描序列（2D/3D）	具备

24、单次多平面梯度回波序列	具备

25、多回波梯度回波序列	具备

26、除剩余磁化梯度回波	具备

27、利用剩余磁化梯度回波	具备

28、重T2 加权高对比序列	具备，TrueFISP或 FIESTA或Balanced FFE

29、平面回波(EPI)序列

30、单次激发EPI	具备

31、多次激发EPI	具备

32、自旋回波EPI	具备

33、梯度回波EPI 	具备

34、反转EPI	具备

十八、全身应用

1、智能扫描技术	    具备

2、任意序列并行采集加速技术，最高≥16倍加速

3、一分钟全身成像	 具备

4、8分钟全肝脏成像	   具备

5、10分钟超PET成像	具备

6、直接冠状位DWI成像	  具备

7、金属植入物安全扫描	  具备

十九、体部成像

1、肝脏T1加权3D高分辨动态成像	具备，3D VIBE或LAVA-XV或4D THRIVE

2、多期动态扫描层面精准对位技术	具备，DynaVIBE

3、全身弥散成像软件包	  具备，REVEAL或DWIBS

4、同相位/去相位水脂分离技术	 具备，DIXION 或LAVA-Flex或mDIXON

5、MR结肠造影技术 （亮、暗腔）	具备

6、MR胰胆管造影技术(2D/3D)	    具备

7、单次激发 2D/3D水成像	 具备

8、呼吸导航技术	具备

9、自由呼吸 3D水成像	  具备

10动态肾脏灌注成像技术	  具备

11、MR尿路造影技术（2D/3D）	 具备

12、MR脊髓造影技术（2D/3D）	 具备

13、运动伪影矫正	    具备

14、腹部自由呼吸	     具备

15、7脂峰 水脂分离梯度回波	  具备

16、7脂峰脂肪定量	  具备

17、无需剪影的MRA成像	    具备

18、4D 容积加速扫描	    具备

二十、神经系统成像

1、弥散成像

实时弥散技术	   具备

各向同性采集	   具备

各向异性采集	   具备

ADC值测量	 具备

ADC-map彩图	    具备

体部脏器弥散	    具备

可选优化B值	    具备

白质纤维束成像	  具备

高清弥散成像（多次激发分段读出弥散成像）	   具备，RESOLVE或MUSE

高清弥散可应用于头部	    具备，RESOLVE或MUSE

高清弥散可应用于乳腺	    具备，RESOLVE或MUSE

高清弥散可应用于盆腔	    具备，RESOLVE或MUSE

小视野弥散成像	  具备

自旋回波弥散成像	    具备

2、灌注成像

不打药脑灌注成像	3D ASL    可定量

2D-EPI灌注成像	 具备

多层灌注成像	   具备

rCBV分析	具备

TTP分析	   具备

MTT分析	    具备

时间信号曲线	    具备

彩色后处理功能	 具备

3、磁敏感成像(SWI或eSWAN2.0或SWIp)

可兼容并行采集	具备

SWI实时磁矩图成像技术	具备

SWI实时相位图成像技术	具备

SWI原始图像成像技术	具备

mMIP图像成像技术	具备

4、其他成像

全中枢神经系统成像	具备，使用一体化线圈

图像无缝拼接软件包	具备，Composing或MobiView或MR Pasting

不打药类DSA成像	具备

MSDE黑血成像	具备

不打造影剂的神经根成像	  具备

4D 时间解析血管成像	   具备

相位对比法动态三维血管成像	 具备

缺血半暗带检测	  具备

二十一、心血管成像

1、2D/3D时飞法(TOF)血管成像	具备

2、相位对比(PC)血管成像	具备

3、门控法TOF/PC血管成像	具备

4、3D增强对比CE—MRA技术	具备

5、门静脉成像技术	具备

6、实时成像技术	具备

7、超快速血管造影成像技术	具备，GRAPPA 或 TRICKS- XV或4D TRACK

8、磁化转移（MTC）技术	具备

9、造影剂实时跟踪触发技术	具备，CARE Bolus或Fluoro-Trigger MRA或Bolus track

10、导航技术	具备

11、下肢血管造影分段跟踪成像技术	具备

12、自动移床MRA	具备

13、电影回放	具备

14、最大强度投影	具备

15、多层面重建	具备

16、曲面重建	具备

17、常规心脏形态学成像	具备

18、心脏回波分享技术	具备

19、快速梯度回波/快速心脏采集	具备

20、黑血技术	具备

21、亮血技术	具备

22、正向心电触发	具备

23、反向心电触发	具备

24、二维/三维多相位成像	具备

25、快速心脏电影	具备

26、一站式心脏成像技术	具备，BEAT 或MR Echo 或Whole Heart

27、首过法灌注成像	具备

28、自动心肌活性成像（自动选择TI时间）	具备，PSIR或PS-MDE

29、放射采集技术	具备

30、双斜位成像	具备

二十二、波谱成像

1、自动匀场方式	    具备

2、手动匀场方式	    具备

3、自动水抑制技术	 具备

4、自动频谱分析	    具备

5、实时频谱分析及实时显示	 具备

6、高级频谱分析后处理软件	 具备

7、用户可编辑后处理程序	    具备

8、2D和3D频谱成像	   具备

9、单体素和多体素频谱成像	 具备

10、PRESS技术	 具备

11、STEAM技术	 具备

12、代谢产物浓度分布彩图	     具备

13、代谢产物比例地图	    具备

14、外周容积脂肪抑制技术	   具备

15、半自动匀场方式	 具备

16、快速频谱成像技术	   具备

17、三维脑频谱成像	 具备

18、化学位移成像(2D/3D CSI)	 具备

19、多通道矩阵线圈完成头颅频谱	  具备

20、多通道体表矩阵线圈完成前列腺频谱	    具备

21、全身标配波谱成像	2D/3D 单体素/多体素     具备

二十三、 骨关节成像

1、3D各向同性容积成像序列	具备，SPACE 或CUBE 或VISTA

2、高分辨率颈髓成像	具备，MEDIC 或 MERGE或m-FFE

3、高分辨率内耳三维成像	具备，CISS或FIESTA-C

4、全脊柱成像	具备

5、图像无缝拼接软件包	具备，Composing或MobiView或MR Pasting

6、关节软骨成像	具备，3D DESS或CartiGram

二十四、 各个厂家必须提供各自最新软件和功能:

1、西门子公司，请提供：Tim高级功能软件包（包括：BLADE，BEAT，CISS，DESS，REVEAL，Phoenix，PhoenixZIP，VIBE，DynaVIBE，DIXON，SPACE，GRAPPA， SWI，PSIR）

2、GE公司，请提供：GEM高级功能（包括：Propeller 3.0, LAVA-XV，Tricks-XV，VIBRANT-XV，IDEAL,LAVA-Flex，Brainstat，Cartigram，eSWAN2.0，CUBE 2.0, Inhance suit 2.0， Starmap，MAVRIC SL，MUSE，DCE-MR Diagnostic Image Processing Software,Silenz，brainwave RT, Brainwave PA， ReportCARD）

3、飞利浦公司，请提供：dStream高级功能（包括：Whole Heart Imaging，4D Trak，2048矩阵采集，Smart Exam head，Smart Exam Knee，Smart Exam Spine ，Smart Exam Shoulder ，Smart Exam Breast ，DWIBS，4D THRIVE，K-tBlast，Sense Spectro，Fiber Trak，ASL，TRANCE，B-TRANCE,Whole Body imaging，Mobiview，Multivane XD，mDIXON，128方向DTI）

二十五、并行采集技术

1、基于图像算法	具备，mSENSE或ASSET或SENSE

2、基于k-空间算法	具备，GRAPPA或ARC

3、基于两个相位编码方向同时加速算法	具备，CAIPIRINHA

4、并行采集加速因子	≥8

5、与并行采集技术兼容的射频线圈	全面兼容

6、与并行采集技术兼容的扫描序列	全面兼容

7、并行采集自动校准技术	具备

8、并行采集因子施加方向	X, Y, Z轴三方向

二十六、伪影校正技术

1、流体补偿	具备

2、呼吸补偿	具备

3、头部伪影矫正	具备

4、去金属伪影技术	具备，BLADE或MAVRIC SL

5、消除磁敏感伪影	具备

6、卷积伪影去除	具备

7、前瞻性运动伪影校正	具备

8、回顾性运动伪影校正	具备

9、抑制头部运动伪影	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

10、抑制腹部运动伪影	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

11、抑制关节运动伪影	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

12、抑制颈部运动伪影	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

13、可应用于T1像	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

14、可应用于T2像	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

15、可应用于黑水像	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

16、可应用于冠状位	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

17、可应用于矢状位	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

18、可应用于横断位	提供，BLADE或PROPELLOR 3.0或Multivane XD

二十七、其他先进技术

1、自动和手动滤波	具备

2、实时交互式成像	具备

3、三维定位系统	具备

4、频率编码方向扩大采集	具备

5、相位编码方向扩大采集	具备

6、预饱和技术	具备

7、饱和带数目	≥6

8、脂肪饱和技术	具备

9、水饱和技术	具备

10、水激发技术	具备

11、偏中心扫描技术	具备

12、扫描暂停技术	具备

13、可变带宽技术	具备

14、可变k空间填充	具备

15、非/对称回波	具备

16、信噪比指示器	具备

17、优化反转角技术	具备

18、线圈灵敏度校正	具备

19、神经高分辨成像	具备

20、磁共振实时定位	具备

21、磁共振实时透视	具备

22、交互式参数改变	具备

23、扫描参数顾问	具备

24、恒定信号技术	具备

25、序列重生技术	具备

二十八、高级影像后处理工作站

1、提供原厂最新最高版本专用高级影像后处理工作站一套，相应功能由主机实现，后处理软件包配置在主机及工作站上均能进行

2、内存	≥8 GB

3、主频	≥1.5GHz

4、硬盘容量	≥128G

5、MIP,MPR,SSD等	 具备

6、DICOM图像转换成JPG格式	 具备

7、图像分析系统（测量、反转、滤波）	    具备

8、工作站控制照相	  具备

9、图像管理	具备

10、联网图像传输	具备

11、Dicom3.0软硬接口	主台及后处理工作站都可

12、DICOM图像转换成JPG格式	提供

13、图像融合	     提供

14、病人数据库	 提供

15、提供DICOM3.0标准，包括DICOM Send/Receive、Query/Receive、Basic Print、Worklist、Storage.等	 提供

16、DICOM3.0标准激光相机数字接口	 提供

二十九、临床应用软件

1、3D后处理功能软件

MPR	    具备

SSD	    具备

MIP	    具备

VR	    具备

交互成像技术	   具备

2、弥散成像

弥散成像ADC图	具备

弥散张量成像	具备

白质纤维束追踪技术	具备

弥散张量方向数	≥150

全身DWI成像及其后处理和拼接、融合软件	具备

灌注成像（包括有和无对比剂增强的灌注成像）	具备

3、磁共振血管造影技术(MRA)

MOTSA	具备

TONE (Ramped excitation)	具备

MTC	   具备

TOF 2D/3D	具备

PC 2D/3D	    具备

PC Cine	  具备

CE-MRA	   具备

Whole body peripheral MRA	    具备

Bolus tracking	    具备

自动步进血管造影技术	   具备

无造影剂MRA技术：体部、外周无造影剂MRA技术	  具备

高级血管分析软件包	  具备

4、心脏成像软件包

心脏功能	    具备

心电图	   具备

常规形态学成像	  具备

回波分享技术	    具备

快速梯度回波/快速心脏采集	具备

5、氢质子频谱成像

高级频谱分析软件包	  具备

STEAM技术(激励回波采集法)和PRESS技术(自旋回波)	   具备

单体素频谱	  具备

多体素频谱	  具备

2D频谱成像（2DMRSI）	具备

3D频谱成像(3DMRSI)	具备

2D多层频谱成像	具备

乳腺频谱成像	    具备

头频谱成像	 具备

肝脏波谱成像	    具备

频谱成像自动化高级高序匀场技术	 具备

频谱图透明覆盖技术	 具备

容积快速成像技术	    具备

容积快速多期对比剂动态增强成像技术及后处理技术	具备

BOLD成像及高级后处理分析	具备

磁敏感加权成像	 具备

血管斑块成像分析	   具备

瓣膜成像技术	   具备

心肌标记技术	   具备

首次通过法心肌灌注成像	 具备

延迟法心肌灌注成像	 具备

心脏电影成像	具备

肝脏脂肪精准定量分析	   具备

T2 mapping功能	 具备

铁含量定量分析，并可实现T2* mapping 功能	    具备

冠脉成像技术	   具备

FSE 小视野高清弥散技术，可实现冠、失、轴 三平面成像，提供FOCUS或Zoomit DWI或ZOOM DWI技术	具备

备注：上述技术要求厂家必须完整提供硬件和软件，必须列出配置说明及配置清单；各投标厂商应提供投标机型具备的所有技术及序列,包括但不限于以上,并请说明。以上所列软件，或具有有类似功能均可。

三十、服务和售后

1、网络进行远程应用支持、 远程软件升级、 远程故障诊断及远程急修

2、国内有库存备件送达期限不超过2个工作日、 国外有库存备件送达期限不超过5个工作日（不包括非标准备件、 不可抗力除外）

3、全国热线电话,由经验丰富的技术专家24小时提供在线服务

4、进口设备保修期为设备验收后2年，并提供每年保修报价。保修期内按照生产厂家对设备的保养要求来安排年度保养工作， 并根据质量管理要求提供预防性保养检查清单。与设备所配置的第三方产品相关的服务由第三方产品生产厂家提供。

5、开机率：保修期内保证设备开机率为95%， 如果此开机率由于厂家的原因未能达到， 按照约定给与相应赔偿

6、生产厂家对设备提供终身免费的安全性升级

7、维修：响应时间为在收到用户报修电话后2小时之内， 并在用户确认派工后保证24小时内由专业人员开始实施设备维修。 零配件的保证供应期为设备停产后10年

三十一、附件

- 水冷机    具备

- 机房专用中央精密空调   具备

- 进口高压注射器     具备

- 磁共振安全门    具备

- 磁共振安全轮椅、消毒灯   具备