高端彩色多普勒超声诊断仪技术要求和规格

一、设备名称：高端彩色多普勒超声诊断仪

二、数    量：两套

三、设备用途及主要要求：

1、主要用于腹部、心脏、妇科及胎儿检查、血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中、弹性、造影及介入等方面的临床诊断和科研教学工作。具有世界最新平台，具备持续升级能力，可满足临床开展新技术应用的需求；

2、投标设备必须为各厂家满足全身应用的高档次机型；

★3、投标设备要求为国内生产的产品，2023年以后推出最新机型（以NMPA注册证书为准），并具备持续升级能力；

四、主要技术规格及系统概述：

（一）主机系统性能概括

1、全数字化彩色超声诊断系统主机;

2、全新集束精准发射技术，全程动态聚焦发射声束；

★3、全聚焦相干成像或类似功能，整个图像区域无焦点，支持所有探头及应用条件;

4、智能图像零键优化技术，无需按键操作，实时优化二维、彩色多普勒及造影图像质量；

5、清澈血流技术或类似功能，自动消除因生理运动造成的彩色伪像，提高彩色分辨率，增强血流边界显示，减少伪像；

6、数字化二维灰阶成像及M 型成像单元（包括灰阶M型和彩色M型）；

7、数字化频谱多普勒显示和分析单元（包括PW、CW和HPRF）

8、具有组织多普勒成像单元，可支持彩色、谐波、PW、M型多种模式

9、具备高清放大功能。

10、 高级空间复合成像技术，逐级可调，与彩色和其他高级成像模式兼容。

11、具备血管增强技术，通过数字化减影技术，有效减少大血管及微细血管结构的噪声，提供更为清晰的血管壁定义和组织边界检测。有效增强深部血管和小血管管壁、管腔、血管内膜等结构的显示能力，可用于周围血管、浅表组织及胎心检查等，并支持≥5级可调。

★12、主屏幕和触摸屏同时显示图像，基于AI大数据深度场景化，自动呈现4种不同风格图像，在实时状态下快速切换，且预设联动，医生可自定义选择其中一个作为最优检查条件，减少操作；（附图证明）

★13、传感器内置探头技术，点击探头或功能按键即可实现切换探头或容积导航功能。

14、实时二同步 /三同步能力

★15、数字化通道数≥11,404,800（提供技术白皮书证明）

16、多参数自动优化成像技术。

17、自动多普勒，测量Color 和 PW时，可自动放置与角度调整，自动追踪血管，减少击键，减少了操作者的差异性

18、逐微血流成像技术：智能壁滤波器，允许较低的速度截止值，具备自适应流量探测器，保持低流量信号时，自适应抑制闪光，可以给较小、深入组织中的低流量血管进行成像。

（二）先进成像技术

1、超宽视野成像扫描技术：扩展成像视野，支持360°自由旋转，支持旋转、缩放和平移功能，支持所有线阵及凸阵探头。

2、超声声速自动校正技术：针对肥胖及困难病人，可用于乳腺检查，并可调整，专门的预置条件。

3、超声造影成像技术

1）具备低机械指数（Low MI）和中等机械指数（Mid MI）两种选择模式。

2）具备爆破后再灌注显像技术，支持造影剂二次注射，有2个独立造影计时器。

3）双幅超声造影模式下支持双穿刺引导功能，且实时显示穿刺针进针路径，并同步显示穿刺针进入深度数值，支持同步测量。

4）造影功能支持相控阵、凸阵、线阵、腔内探头且具备超微血管造影成像技术。

4、实时应变弹性成像技术

5、具备点式剪切波成像技术和二维剪切波弹性成像技术，可定性定量组织弹性值，支持凸阵、线阵探头、相控阵探头。

6、产科测量：自动测量胎儿双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标；

7、 穿刺活检: 具备辅助穿刺引导的装置，

8、 经颅多普勒：支持儿科和成人检查

（三）测量和分析：(B型、M型、D型、彩色模式)

1、一般测量：距离、面积、周长等；

2、 妇科测量和计算；

3、产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、单/双胎儿孕龄及生长曲线、羊水指数等；

4、外周血管测量和计算；

5、心脏功能测量和计算；

6、 泌尿科测量和计算；

7、多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算)；

8、 自动血管内中膜测量：支持自动颈动脉内膜-中层厚度测量

9、小儿髋关节测量：支持 alpha 角、alpha 角和 beta 角、股骨头覆盖面，支持在机的Graf图表（提供在机的Graf图表临床图片）

10、图像存储、(电影)回放重现及病案管理单元

11、输入/输出信号

11.1 输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频、S—视频

11.2 输出：DP 高清输出

12、连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0版接口部件

五、系统技术参数及要求：

5.1 系统通用功能

★5.1.1 高分辨率彩色液晶显示器≥22英寸高分辨率OLED材质显示器或≥24寸LED材质显示器。

★5.1.2 操作面板具备液晶触摸屏≥15英寸。

5.1.3 操作面板人机工程布局，可进行高度调整及旋转。

5.1.4 探头接口选择≥4种，均为致密无针式探头接口、可全部激活相互通用。

5.2 探头规格

5.2.1 频率：宽频、多频可变频成像探头，频率范围可调。

5.2.2 二维、彩色、频谱多普勒及谐波均可独立调节

5.2.3 探头类型：电子凸阵、高频线阵、超高频线阵、腔内探头、腔内容积探头、腹部容积探头

5.2.4 单晶体探头≥4种

5.2.5 腹部凸阵探头有效最大探测深度≥40cm

5.2.6 两台机器供配置10把探头

腹部凸阵探头：1.5-5.0 MHz     2把

高频线阵探头：4.0-10MHz      2把

超高频线阵探头：6-18MHz  2把

腔内探头：4-9 MHz         2把

腹部容积探头：2.0-7.0MHz      1把

腔内容积探头：4.0-9.0MHz      1把

5.2.7 B/D兼用：电子凸阵：B/PW

电子线阵：B/PW

电子相控阵：B/PWD、 B/CWD

5.3 二维灰阶显像主要参数

5.3.1 扫描线：二维图像每帧图像线密度≥500

5.3.2 数字式波束形成器，数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥14bit

5.3.3 成像速率：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥40帧/秒

相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥65帧/秒

5.3.4 声束发射聚焦：发射≥8段；接收可连续聚焦

5.3.5 增益调节：深度增益补偿≥8 段，B/M 可独立调节

5.3.6 可视动态范围：10-80 dB。

5.3.7 一键优化组织均衡技术

1）通过改变深度增益补偿和总增益来优化感兴趣区域 (FOV) 图像亮度的均匀性

2）支持2D模式和脉冲波多普勒

3）一键优化组织均衡成像技术应用于2D、弹性、造影模式图像

5.4 频谱多普勒

5.4.1 显示模式：脉冲多普勒 PWD/连续多普勒 CWD/高脉冲重复频率 HPRF

5.4.2 频谱多普勒：可选中心频率≥2个

5.4.3 显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CDE、B/CDV/PW、B/CDE/PW、B/CDV/CW

5.4.4 频谱多普勒取样容积：1mm- 20mm，多级可调

5.4.5 最大测量速度：PWD正或反向血流速度≥10 m/s

CWD血流速度≥19 m/s

5.4.6 最低测量速度≤1.0 mm/s（非噪音信号）

5.4.9 显示控制：反转显示、零位移、B-刷新、D-扩展、B/D扩展、局放及移位

5.4.10 实时自动包络频谱并完成频谱测量计算

5.5 彩色多普勒

5.5.1 显示方式：速度方差显示、能量显示、速度显示和方差显示

5.5.2 彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）、组织多普勒（DTI）

5.5.3 扫描速度：

凸阵探头，全视野，18cm深度时，在最高线密度下，帧速率≥10帧/秒

成人相控阵探头，扫描角度85°，18cm深度时，帧速率≥10帧/秒

5.5.4 具有双同步/三同步显示（B/D/CDV）

5.5.5 彩色显示速度：最低平均血流速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.5.6 显示控制：零位移动、黑白与彩色比较、彩色对比

★5.5.7 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30°（提供证明图片）

5.6 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler且输出功率分级可调。

5.7 记录装置

5.7.1 内置一体化超声工作站：数字化储存静态及动态图像，动态图像及静态图像可以AVI、JPG等PC通用格式直接储存；

5.7.2 主机硬盘容量≥960GB

5.8 技术手册：中文操作手册

5.9 配备超声报告工作站电脑主机和彩色超声报告打印机，

六、售后服务要求：

6.1 投标人应对所提供的货物提供24个月的免费维修服务。

6.2 开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证5年以上的供应期，提供800全国免费电话。

6.5 现场培训：卖方提供现场技术培训，保证使用人员能够正确操作设备的各项功能。