采购需求

| 序号 | 名称 | 预估年用量 | 采购周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用血液灌流器 | 4 | 1年 |
| 2 | 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 4 |  |
| 3 | 膜型血浆分离器 | 4 |  |
| 4 | 膜型血浆成分分离器 | 4 |  |

耗材参数

| 耗材名称 | 招标参数要求 |
| --- | --- |
| 一次性使用血液灌流器 | - ★1、适用于尿毒症/中毒/肝病/脓毒血症危重症等. 2、采用医用等级二次交联中性大孔吸附树脂，树脂装载量分别为130ml/330ml/380ml 3、火棉胶外包膜，不易破坏血细胞，安全、具有良好的生物相容性 |
| 一次性使用血浆胆红素吸附器 | 1.采用医用等级阴离子吸附树脂，树脂装载量330ml。 ★2.用于开展双重血浆分子吸附（DPMAS）技术，单次治疗胆红素清除率≧35%。 3.能够特异性吸附胆红素，胆汁酸，适用于各种高胆红素血症患者。 4.火棉胶外包膜，不易破坏血细胞，安全、具有良好的生物相容性。 |
| 膜型血浆分离器 | - 参考材质：聚乙烯材质，内径350um±50um，膜厚50±10um，平均孔径0.3um，最高使用TMP8kPa（60mmHg） - ★2、用于血浆置换术分离血浆 - 3、透过性能高，滤过性能稳定，经湿化处理，使用方便。 |
| 膜型血浆成分分离器 | - 1、中空孔径材料为乙烯-乙烯醇聚合物，内径175um，膜厚40um，孔径0.01um、0.02um、0.03um、0.035um - ★2、用于双重滤过血浆置换术，将分离出来的血浆进一步分离为较大分子量和较小分子量的血浆成分 - 3、不同型号可供选择，适用范围广。 |