腰椎牵引床（多功能牵引床）

一、技术参数：

1.电源：AC 220V/50Hz

2.输入功率：2000VA

3.腰椎牵引力：0-900N任意可调±5%

4.牵引总时间：0-60min任意可调±5%

5.牵引时间：0-9min任意可调±5%

6.间歇时间：0-90s任意可调±5%

7.腰椎牵引行程：0-200mm±5%

二、性能描述

1.LED数码管显示牵引力、牵引时间，间歇时间疗参数。

2.采用直线电机。

3.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

4.系统提供不低于八种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

5.系统可储存不低于二十个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取，方便临床工作的开展与研究。

6.双重保护，具有供患者操作的手持式急退开关，供医师操作的急退键，确保使用安全。

7.牵引床脚轮具有制动功能，保障患者安全。