便携式彩色多普勒超声系统技术参数要求

货物名称

1.1  名称：便携式彩色多普勒超声系统

数量：1台
三、系统技术参数

3.1  监视器:15.6寸高分辨率彩色液晶显示屏

3.2  主机内置探头接口1个，可扩展至3个接口

3.3  二维灰阶模式

3.4  M型成像单元

3.5 彩色多普勒成像单元

3.6 频谱多普勒成像单元

3.7 连续多普勒成像单元

3.8 空间复合成像技术，曲别针试验9线扫描线（要求作曲别针试验并提供临床图片，并体现机器型号）

3.9 斑点噪声抑制技术

3.10 具备解剖M型模式 ，要求M取样线≥3条，能360度任意旋转角度，同时要求支
持实时扫描以及后处理离线分析过程中重构M型图像（提供证明图片）

3.11 机器内置智能的教学软件（非移动存储设备导入），机器内部提供标准超声声像图、
解剖示意图、扫查手法图和扫查技巧，支持扫查和训练（提供证明图片）

3.12 一键优化功能，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、彩色取样框位置和角度、
频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度

3.13 支持扩展成像功能，要求凸阵、线阵探头可用

3.14 支持独立角度偏转

3.15标配穿刺针增强显示功能专业软件包，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，
同时支持增强平面多角度可调，并具备实时图像状态下最佳穿刺角度的图标指示，方
便穿刺引导

★3.16 宽景成像（支持凸阵探头、线阵探头、心脏探头，具有不同颜色的彩色框和文字
提示扫描速度快和慢）（提供参数要求三种探头宽景证明图片，同时提供不同颜色
彩色框和文字提示扫描速度证明图片）

3.17.可下载手机等移动终端APP，可通过APP进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等；传输图像至智能终端，方便进行图像查阅和诊断；要求同时支持安卓及IOS操作系统（提供操作系统截图证明）

四、测量

4.1 全科测量包，自动生成报告

★4.2 IMT血管内中膜自动测量，具备前、后壁同屏独立测量显示，测量数据包括最大值、
最小值、平均值、标准差、ROI 长度、测量长度及质量指标7个值，并具备IMT
评估分析曲线，非手动绘制（提供测量数值及分析曲线证明图片）

4.3 可选配造影成像模块，支持低机械指数造影，支持微血管造影增强，向后存储可存储高达480秒的电影，向前存储电影时间高达120秒，支持造影击碎功能，支持互换造
影图像和组织图像在屏幕上显示的位置（提供证明图片）

4.4.可选配造影定量分析软件，支持时间强度分析曲线，以表格形式显示数据，手动制椭圆或者圆，高达8个ROI，支持运动追踪（提供证明图片）
★4.5 标配弹性成像功能，要求具备肿块周边硬度定量分析功能
五、二维灰阶模式

5.1 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

5.2 最大显示深度:39cm

5.3 最大帧率: 999帧/秒

5.4 实体TGC按键，TGC: 8段（提供证明材料,体现机器型号）

5.5 LGC: 4段（提供证明材料,体现机器型号）

5.6 发射声束聚焦：发射8段

★5.7 探头：标配2把探头：电子高频1把、电子线阵1把
电子线阵，探头频率：3.0-13.0MHz

电子线阵，探头频率：4.0-16.0MHz

六、彩色多普勒成像

6.1
包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

6.2
显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

6.3
取样框偏转: ±30度 (线阵探头)

七、频谱多普勒模式

7.1
包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

7.2
显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

7.3
显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

7.4
最大速度: 9.21m/s（连续多普勒速度: 35m/s）

7.5
最小速度: 1 mm /s（非噪声信号）

7.6
取样容积: 0.5-20mm

7.7偏转角度: ±30度(线阵探头)

八、存储

8.1 内置固态硬盘：240GB

8.2
内置一体化超声工作站

九、其他
9.1 配置同品牌可升降台车，台车内置机器防盗锁（提供台车实拍照片）， 配置拉杆箱，
配置探头扩展器，可将探头接口拓展成3个

9.2中标人同意提供样机核实性能和参数，核实包括标配和选配的功能，虚假参数应
标或者与实际不符均取消中标资格，并承担相应责任。

技术服务
10.1对使用人员进行仪器使用注意事项、实际操作与使用方法、仪器日常保养的培训；对器械科（或设备处）维修人员进行仪器性能指标介绍、简易故障排除的培训。直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。

十一、服务承诺
11.1软件免费升级承诺：

投标产品在使用寿命期内，若公司对该产品在计算机软件方面升级，承诺免费提供升级软件，并提供仪器最新信息及应用资料。

