磁共振弹性成像技术要求

性能参数：

| 序号 | 项目 | 具体参数 | 是否提供 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硬件兼容性 | 与联影 3.0T 磁共振 U870 的磁体、梯度系统、射频系统等硬件完美兼容，确保安装后不影响原磁共振设备的正常运行，且无硬件冲突或干扰。 弹性成像设备的连接接口应与 U870 的数据传输接口完全匹配，支持高速、稳定的数据交互，保证图像数据传输的准确性和及时性。 | 提供 |
| 2 | 软件兼容性 | 能够与联影 U870 的操作软件和图像后处理软件无缝集成。 兼容 U870 的软件升级功能，确保在 U870 软件更新后，弹性成像设备仍能正常工作，且功能不受影响。 | 提供 |
| 3 | 提供配合专用硬件使用 | 为能在联影 3.0T 磁共振 U870 上正常进行弹性成像功能，提供相应磁共振弹性成像配套硬件，包括且不限于：剪切波产生装置的主动驱动器、被动驱动器、导管、磁共振弹性成像配套装置Elastography Kit、气动激励装置气管、MRE电源线、780 MRE 到 EEC TOP X82 同轴线、PDU接MRE线缆、PWDT到FP射频线射频同轴线等。 | 提供 |
| 4 | 振动频率 | 60±0.05Hz | 提供 |
| 5 | 振动幅度稳定性 | ≤5% | 提供 |
| 6 | 弹性值 | 通过弹性成像功能测得的测试模具弹性值应符合标称值（3.0 kPa±1kPa） | 提供 |
| 7 | 稳定性 | 通过弹性成像功能测试模具弹性值，连续10次测得的弹性值稳定性≤5% | 提供 |
| 8 | 图像信噪比 | 运行epi_se_mre序列，并使用超柔体线圈-24/脊柱线圈-32进行成像扫描图像的信噪比应≥60 | 提供 |
| 9 | 图像均匀性 | 运行epi_se_mre序列，并使用超柔体线圈-24/脊柱线圈-32进行成像扫描图像的均匀性≥80% | 提供 |
| 10 | 同步触发响应时间 | 磁共振弹性成像装置的触发响应时间应≤50ms | 提供 |