真空超声清洗消毒器招标参数
	序号
	招标要求

	一、设备参数及配置清单

	1.技术要求
	
	

	1.1
	适用范围
	硬式、软式管腔器械的清洗，及常规外科手术器械、器具。

	1.1.1
	容积
	≥120L

	1.1.2
	舱体保温
	≥10mm橡塑阻燃海绵，隔音效果好。

	1.1.3
	舱体材质
	≥8mm304 2B板精磨加工，耐腐蚀，经久耐用。

	1.1.4
	外封板材质
	采用优质ABS材质，耐腐蚀，使用寿命长

	1.2
	密封门
	

	*1.2.1
	开门方式
	电动翻盖自动门，翻转门具有活动式支撑机构，具有语音提醒开关门功能，操作简单方便。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书）

	1.3
	管路系统
	

	*1.3.1
	快速管路设计
	清洗机内部水管路全部采用卫生级304不锈钢制作，管路之间采用304不锈钢卡箍式连接（提供实物图片证明），拆装方便，经久耐用，不变形，不漏水。

	1.3.2
	管路控制
	管路系统执行元件釆用电磁阀控制，安全、可靠、稳定。

	1.4
	清洗系统
	

	*1.4.1
	清洗系统1
	真空超声清洗技术：≥40KHz，使得清洗效果更强劲。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书）

	*1.4.2
	清洗系统2
	具备专用管腔清洗快速接头（提供实物图片证明），具备真空灌流清洗功能，一次性可以清洗≥40根管腔器械及其他器械，强力冲刷管腔内壁，污渍带出腔体外（由内向外流），干燥时可通热风，保障管腔内壁快速干燥。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书）

	*1.4.3
	清洗系统3
	多级变压脉冲清洗技术，清洗效果更强，更快,更好，同时保护器械。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书）

	1.5
	计量泵
	≥2个，实现了自动进清洗剂的功能，并能根据程序设定，控制清洗剂的添加量。

	*1.6
	干燥系统
	具备真空干燥与热风循环干燥相结合，保证干燥效果，一个流程结束即可高低温灭菌，无需再干燥。（提供国家级相关技术部门颁发的证明证书）

	1.7
	控制系统
	

	1.7.1
	控制方式
	采用PLC控制；

通过数字量和模拟量扩展模块进行扩展；

具有故障自动检测功能，故障声音报警功能；

抗干扰能力强，稳定性高。

	1.7.2
	界面显示
	≥7寸高清彩色液晶触摸屏，能动态的显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数；

具有报警信息显示功能；

适合高温、高湿环境，稳定性高。

	1.7.3
	安全保护
	超温自动保护装置：超过设定温度，系统自动切断加热电源；

防干烧保护装置：水位低造成加热管干烧时，系统自动切断加热电源；

电机过流保护装置：设备电机过载时，过流保护开关动作，电机停止工作。

	1.7.4
	记录方式
	可自动打印过程数据；可连接追溯系统。

	1.8
	程序系统
	

	1.8.1
	程序名称
	≥5套预置程序，≥1套自定义程序，用户可根据需要进行程序编辑。

	*1.8.2
	流程控制
	真空超声清洗和多级变压脉冲清洗、漂洗、消毒上油、干燥全过程由控制器自动控制，保证设备稳定、有序的运行。

	1.9
	整体参数
	

	1.9.1
	运行时间
	一个流程≤65min，时间1-99min（可调）

	1.9.2
	最大处理量
	≥4套腔镜

	1.9.3
	外形尺寸
	≤1250*810*915mm （长宽高）

	1.9.4
	舱体尺寸
	≥810*420*360mm （长宽高）

	1.9.5
	清洗温度
	38℃～45℃可调

	1.9.6
	加热方式
	电加热

	1.9.7
	加热功率
	≥18KW

	1.9.8
	总功率
	≤24KW

	1.9.9
	耗水量
	纯水≤220L/周期

	1.9.10
	使用寿命
	10年/30000次循环

	*2
	检测报告
	生物膜祛除率≥99.9%，提供国家级机构清洗合格的检测报告。

	3
	标准配置
	主机 1台

腔镜篮 2个

内鞘篮 2个

精密篮 2个

牵引管 8套


PAGE  
2

