失眠治疗仪招标技术参数

- 适用范围：非器质性失眠症患者的辅助治疗

- 双通道，独立工作，支持两位患者同时接受治疗

- 病例管理功能：支持新建、删除、修改、查询病例

- 方案功能：内置治疗方案，支持方案的新建、删除、修改等自定义操作

- 治疗记录：支持记录和导出病患治疗情况

- 用户界面：

  - 显示屏≥23.8寸液晶屏

  - 同屏显示全部治疗参数、设备状态

  - 中文菜单，治疗参数同步显示，动态治疗波形显示，输出强度能量色谱波形动态显示

- 医疗器械认证：失眠治疗仪

- ★治疗模式：FNS 模式、CES 模式、音乐模式

- FNS模式

  - 治疗模式：≥4种治疗模式

  - 治疗强度：0-10mA连续可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛治疗

  - 治疗时间：1-60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±10%，治疗倒记时，无需要时时监护，治疗结束自动报警功能

  - ★刺激脉冲频率：500-3500Hz，误差±10%

  - ★刺激脉冲宽度：50-300μs，7档可选，误差±20%

  - 带载能力：在 500Ω≤负载≤2KΩ范围时，负载变化对峰值电流强度、脉冲频率、脉冲宽度的影响≤20%

- ★CES模式

  - 通过低强度微量电流刺激人的大脑，通过对脑电波的改善，以及调节大脑各种神经递质和激素的分泌，对失眠起到有效的治疗

  - 刺激强度：0μA-500μA连续可调

  - 脉冲群重复时间：搭载500欧负载时为10±1s

  - 脉冲宽度：0.25-1s，共4档，误差±10%

  - 治疗时间 1 - 60 分钟可调，步进 1min，误差±5%

- ★音乐模式

  - 音乐管理功能：可上传音乐、创建播放列表、删除音乐、删除音乐列表

  - 音乐模式可与 FNS 模式或 CES 模式同时搭配使用

- 电刺激脉冲幅度: ≤20V

- 符合GB 9706.1-2007、YY 0505-2012 和 YY0607-2007的要求

- 治疗仪防电击类型：Ⅱ类

- 治疗仪应用部分防电击程度：BF型