便携式超声诊断仪技术参数

一、设备要求：腹部、小器官、浅表、妇科、产科、儿科、心脏、血管、泌尿、急诊、介入

二、主要技术规格和系统概述

2.1	主机系统：

2.1.1彩色液晶监视器：≥ 15.4英寸高分辨、高亮度液晶显示监视器(非触摸屏)；

★2.1.2 内置≥12英寸触摸操作屏，支持自定义设置，包括移动、增加、删除功能模块

2.1.3	二维灰阶成像单元；

2.1.4	彩色多普勒成像单元；

2.1.5	频谱多普勒显示及分析单元；

2.1.6 高级空间复合成像功能，不同角度发射超声波，所有回波波束进行复合成像，清晰显示组织的细节和提高图像对比分辨率，支持线阵及凸阵探头，做曲别针实验≥9线；

2.1.7 一键优化功能，可实时优化图像质量；

2.1.8 组织谐波技术：通过接收超声回波的高频谐波信号，从而降低旁瓣噪声，提升横向分辨力及组织对比度；

2.1.9 斑点噪声抑制技术，提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调；

2.1.10 智能化自编程预设置功能，针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，具有脏器图形化图标及文字介绍快速引导至预置的检查调节，以减少图像调节所需的时间；

★2.1.11 智能穿刺针增强应用，支持凸阵探头及线阵探头应用，支持双幅对比显示，支持提供最佳角度提示信息

2.1.12 可选配智能VTI时间速度积分测量技术，在实时B模式上自动定位PW取样框，自动跟踪LVOT的PW频谱，并获得VTI,SV,CO SVV（每搏量）等数值

★2.1.13 可选配智能肺超B线测量技术，可智能自动计算实时图像上的B线数量，根据B线情况以不同的分值和颜色显示肺部通气状态

2.1.14具备弹性成像及定量分析单元

2.2	测量和分析 ( B-型、M-型、频谱多普勒、彩色多普勒模式) ：

2.2.1	一般测量；

2.2.2	 产科测量；

2.2.3   心脏功能测量；

2.2.4	外周血管测量与分析；

2.3	参考信号：心电图、心电触发

2.4	病人图像及数据管理系统：

2.4.1   数字化静态、动态图像采集、存储、回顾及传输；

2.4.2	硬盘存储,内置≥120GB固态硬盘存储；

2.4.3  图像可存储为PC兼容格式；

2.4.4  USB接口支持数据输出，可向外部PC机传送图像并用通用的图像软件来查看图像；

2.4.5 可连接心电图；

2.4.6 DICOM 3.0 标准接口，符合PACS系统影像和数据上传的要求。

2.5  输入/输出信号

2.5.1	输入：VCR、外部视频、RGB彩色视频；

2.5.2	输出：复合视频、RGB彩色视频/S - 视频、USB。

2.6	系统通用功能

2.6.1  可选配语音远程控制单元，可控制设备常规操作指令≥50种

2.6.2	主机具备标准探头接口≥1个，可选配双探头转换器及三探头转换器，可同时激活探头接口≥3个，方便探头切换使用；

2.6.3	主机面板为内置触摸板设置（非外置式及轨迹球式）；

★2.6.4 主机含电池重量≤4.0Kg；

2.6.5 内置锂电池，电池连续工作时间（非冻结模式）：≥2小时；

2.7	探头规格：

2.7.1所有探头均采用超高灵敏度宽频带多频变频技术，探头频率范围：2.0 MHz~15.0MHz

2.7.2 成像深度：最大深度 ≥40cm；

2.8  二维成像主要参数：

2.8.1显示：全屏、双幅显示；

2.8.2探头规格

2.8.2.1电子凸阵探头（标配）频率范围：2.0-5.0MHz

★2.8.2.2电子线阵探头（标配）频率范围：4.0-12.0MHz，探头内置按键≥3个

2.8.3 可支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内等；

2.8.4	探头连接方式：通用探头接口，探头可与同品牌台式机器互通互用，支持热插拔；

2.8.5	灰阶成像显示水平： 256级；

2.9频谱多普勒

2.9.1	应用模式：脉冲波多普勒 (PW),连续波多普勒 (CW)	；

2.9.2频谱多普勒：最大测量速度：PW血流速度最大约至8.6m/s左右左右，CW血流最大速度约至30m/s；

2.9.3最低测量速度：3mm/s；

★2.9.4取样宽度及位置范围：宽度 0.5–20mm；

2.9.5滤波器：高通滤波或低通滤波两种；

2.10彩色多普勒成像

2.10.1	成像方式：彩色多普勒速度图、彩色多普勒能量图	；

2.10.2 偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°。

2.11 标配原厂台车，支持交流供电，可收纳纸巾、检查