腰椎牵引床（多功能牵引床）

一、技术参数：

1.腰椎牵引力：0-900N任意可调±5%

2.牵引总时间：0-60min任意可调±5%

3.牵引时间：0-9min任意可调±5%

4.间歇时间：0-90s任意可调±5%

5.腰椎牵引行程：0-200mm±5%

二、性能要求

1.显示屏显示牵引力、牵引时间，间歇时间等治疗参数。

2.采用直线电机。

3.微电脑控制牵引力、牵引时间。牵引力的调节系统为闭环系统，牵引力能自动补偿。

4.系统提供≥8种牵引模式,既可持续牵引,也可间歇牵引。

5.系统可储存≥20个病历档案，每个病例治疗参数可随时读取

6.双重保护，具有供患者操作的手持式急退开关，供医师操作的急退键，确保使用安全。

7.牵引床脚轮具有制动功能