肌电生物反馈仪技术参数

1.硬件参数：

- 独立4通道；

- AD采样位数：不低于12位；

- 刺激强度：0-100mA可调；

- ★刺激频率：0-1000Hz（不包含）可调；

- ★脉冲宽度：10μs～1000μs可调；

- 波升/波降时间：0-20s可调；

- 肌电阈值显示范围不低于3000μV；

- 内肌电信号采集分辨率优于0.2μV；

- 肌电信号采集系统噪声优于1μV；

- 刺激波形：不低于4种；

- 主屏尺寸不低于10.1英寸，分辨率不低于1280*800；

- 具有触摸屏和旋钮两种人机交互方式。

2.功能参数：

- 具有神经肌肉电刺激（NMES），肌电触发电刺激ETS），镜像电刺激（MIRROR），肌电反馈训练（ EFT），肌电评估（EEVL）五种典型工作模式。

- 具有电极片脱落检测功能。

- 具有定时治疗/训练功能。

- 具有快捷启动功能，可自动或手动将任意治疗/训练/评估方案添加到快捷启动区，提高设备操作效率。

- ★具有一键启动功能，可以指定任意治疗/训练/评估方案一键启动。

- 具有自定义NMES治疗方案功能，可定义一种或多种NMES波形（不低于4种），单通道或多通道（最多四通道）

- 可方便的自定义NMES治疗方案、ETS治疗方案、MIRROR治疗方案、EFT训练方案。

- 具有用户管理功能，可以管理用户（患者）基本信息及治疗/训练/评估数据。

- 具有多种游戏互动训练功能，患者可通过声音、图像画面等反馈进行互动训练。

- 具有游戏中评估功能，提高患者评估的趣味性。

- 具有训练/评估报告管理功能，可查看、导出训练/评估报告。

- ★可使用一台设备同时为一个患者的多个部位或多个患者进行肌电采集评估、多种模式的治疗和训练。

- 具有外部USB设备读写功能。

- 具有内部锂电池供电功能，以及墙电源两种供电模式。

- 设备具有大数据云平台功能，能够记录并统计设备运行数据、患者训练与评估数据。

- ★全效独立四通道，即用即加，可最大限度的提高设备周转率。