下肢步行康复训练设备

技术参数

1.设备组成：本体（包含腿杆、足底、驱动装置、腰撑组件）、移动台架、设备控制器、操作平板、绑带和下肢步行康复控制软件及下肢步行康复训练系统组成。

★2.设备支持坐、站、踏步、行走等四种运动状态，悬空踏步、悬空迈步、落地被动、落地分级助力（设有三级助力模式，分别为：30%，50%，70%。）、落地主动五大训练模式。

3.设置具备人机交互显示与操作功能，支持电量、日期、时间、患者信息、训练中实时数据(训练时长、髋、膝关节的力矩信息、关节角度信息)等信息显示、反馈、提醒，支持设备参数设置和调节。

★4.设置配置操作平板，内置下肢步行康复训练系统，支持账号管理、病员管理、训练评估、训练管理、系统设置五大功能。

- 账号管理：支持对治疗师账号进行新建、删除和修改密码等；

- 病员管理：支持新建病员，管理病员基本信息（如身高、体重、疾病类型等），信息永久存储，支持修改、删除和管理病员训练和评估记录等；

- 训练评估：支持对患者进行被动和主动步行能力评估，并且可以生成评估报告；

- 训练管理：支持训练模式选择与设置，可以设置训练时长、步长、步行周期等参数，并且训练结束后自动生成训练记录和报告；

- 系统设置：支持管理院方信息、数据统计信息，设置语音提示音量、痉挛监测灵敏度、屏幕锁定，可以工程师模式登录对设备进行校准等功能。

★5.设备支持用户信息自动存储及大小腿长自适应调节（具备电动调节）：患者信息初次录入设备后，信息数据会被设备自动存储，患者再次使用该设备时，设备会根据患者历史信息数据自适应调节大腿、小腿长度，自适应调节时间不大于20s。

6.设备支持开机自检功能，自检正常设备自动进行下一步操作，自检未通过，操作平板显示本次自检的问题。

7.设备配置设备控制器(手柄)，支持设备本体上升、下降、关节解锁、设备复位、设备坐姿调节五大功能按键。

★8.设备配置可充电锂电池，电池采用可插拔设计，可快速从设备上手动分离，电量不足可随时更换，保障设备持续使用。

9.设备具有正常运行、故障两种状态的指示灯及故障弹框提示功能。

★10.设备支持重心上下浮动功能：在落地行走训练过程中，随训练者的重心上下浮动，连接位置会相应的进行上下浮动，浮动范围不小于50mm，减少对训练者的干扰。

11.设备具备四重安全保护机制：设备有急停开关，本体具备机械限位保护、软件及控制系统有软件限位功能保护、漏电保护安全机制。

★12.设备内嵌式软件预留升级接口：预留脑电EMG信号、EEG信号接口，扩展设备极限升级功能。

13.设备内部信号传输：采用具有实时性强、传输距离远、抗电磁干扰能力强的CAN-bus信号传输方式,可在高噪声干扰环境中工作。

★14.设备具备痉挛监测功能：训练过程中，设备实时监测关节电机运行电流和角速度，一旦监测到患者出现痉挛，设备立即停止运行，支持痉挛灵敏度调节，灵敏度等级具有低、中、高三个等级。

15.设备最大外形尺寸 ：高≤1523 mm，宽≤871 mm，长≤1220 mm。

16.设备可活动关节6个，带独立电机的活动关节4个。

★17.设备关节机械角度范围：

- 髋关节：前屈0°～ 90°，后伸0°～ 30°

- 膝关节：屈曲0°～ 120°，伸直0°

- 踝关节：背屈0°～ 15°，跖屈0°

18.设备主要结构调节范围：

- 大腿杆长度电动调节范围不小于100mm

- 小腿杆长度电动调节范围不小于80mm

- 髋部宽度调节范围不小于80mm

19.步行周期调节范围：

- 悬空迈步训练模式调节范围不低于2.5s/步～5.5s/步

- 落地被动训练模式调节范围不低于5s/步～7.5s/步

20.供电电源(含备用)：锂电池，额定电压：DC 48V，额定容量不小于16Ah

★21.设备电池充满电的情况下，连续工作时间不低于8小时。

22.操作平板与设备之间的蓝牙传输距离不小于5m。

23.适用人群体重范围不大于100kg。

24.适用人群身高范围：150cm~190cm。

25.机器在正常使用时候工作噪声不大于60dB。