结肠透析机

技术参数与性能特点

1医疗级计算机和单片机双配置控制系统，23.8 英寸显示屏，治疗前根据患者的需求设置好参数，机器自动恒温、自动进水，监控相关参数；

▲2、治疗软件有肠道清洗、肠道冲洗、结肠透析、药液灌注功能，操作界面明确区分不同的治疗过程且有当前工作状态和治疗参数显示；

3.双蠕动泵控制系统，灌注流速设置范围为 300ml/min〜1500ml/min，任意可调，药液灌注流速设定值为 100mL/min；

✱4.双温控系统，液箱温度和灌注液温度分别由两套温控系统控制，水箱液恒温温度应在 20〜40°C 范围内设定，灌注输出水液温度显示值与实际测量温度值误差±2°C，超温时都应有声音及弹窗提示，且设备停止工作；

5.灌注压力:设定范围为 0kPa〜30kPa，允差应为士 2kPa，当超过压力保护值时，应有声音提示，且设备停止工作；

6．水箱材料为医用ABS，容量≥25L，具备自动进水、自动恒温、自动搅拌以及残液电动排空功能，内置超滤膜净水装置，过滤精度可高达 0.01微米；

7.脉冲灌注及间歇时间1〜360min，单次灌注量0〜2000ml可任意设定；

✱8水液箱与加热装置分离，PID恒温采用石英管低温循环模式加热，使液箱各点温升更为均匀，可有效避免离子液在加热过程中形成沉淀结晶，影响治疗效果；

▲9.电动节制钳可控制进液量和离子液置换所需的保留时间，完成肠道清洗、肠道冲洗、结肠透析功能操作，人性化自动控制排污，同时减少操作者的劳动强度，提高患者舒适度；

10.多模态治疗，可兼容实现高位灌注和低位灌注治疗要求；

11.参数监测：肠道水疗操作系统界面实时监测，灌注流量、压力、温度，超压、超温、等相关参数柱状图型显示，超出控制有声音和弹窗提示并停止工作，确保患者安全；

12.具备臭氧注入及消毒系统，臭氧浓度≥330μg/mim；

13. 先进的水位检测装置，水箱进水量任意可设,到达设定水位仪器自动停止进水；

✱14. 设有液箱电泵排空功能，快速排空液箱和管路中的余液，防止因积液残留和管路堵塞；

15.配备治疗管转接头可兼容连接目前市场上的所有开放性耗材，能满足高低位灌注，体内，体外的治疗方式；

16.带医用级隔离变压器和漏电保护装置，应符合 GB97061-2007YY0505-2012的要求。