
  低速冷冻离心机（富血小板血浆PRP制备专用）技术参数
配置要求：主机1台，适配器3组，试剂卡孵育器1台，凝胶成型器1套，提供制备教学，配备本机相关专家专科专业的临床应用视频课程。

1.性能要求：

1.1富血小板血浆PRP制备专用使用一次性无菌注射器制备多形态制品。

★1.2制备过程中无需其他专用耗材。
#2.软件控制系统：

2.1设备内置安卓智能数据管理系统，收集记录患者样本数据及制备数据，数据通过蓝牙链接同步显示在安卓手机终端。系统可升级扩展。 

2.2 系统预设制备程序，智能计数；每运行100次参数自动校准，免手动设置。
2.3 系统自定义程序，转速离心力自动换算、同屏显示。
3.制备容器：
★3.1 采用10ml规格一次性使用无菌注射器制备，注射器无需剪切改装、无预装药液。 
★3.2 最大样本容量40ml，最小样本容量10ml。

# 3.3标准数量3套（每套四支），可满足不同级别医院临床需求。
 ★4.适配器：

4.1水平式转子，匹配特制适配器，内部盛放正向放置的原装注射器。
4.2适配器内部结构设计与注射器吻合，防爆分压，防漏液。

4.3适配器可拆卸、更换，免称重配平。

4.4适配器材质可高温高压灭菌，反复使用。

#5.离心程序：
5.1 预设PRP制备模块并按≥3个病种设置个体处方制备程序，每个处方离心次数不同。

5.2 医生可根据临床需求制备不同血小板、白细胞计数的制品（3-5倍浓度P-PRP/L-PRP）。

5.3 预设PRF制备模块、CGF制备模块，利用注射器制备，无需外源性物质。制备时间5~15分钟。

5.4 所有制品最终性状可呈液态或凝胶状，并配备相应制备配件。
★6.具有制冷系统，温度控制范围-10℃~+20℃，温度控制精度±2℃。

7.内置紫外线消毒装置。
8.具有减震平衡系统，振幅＜0.06mm。
9.10英寸彩色触摸屏，智能进度提示，实时状态监视。

★10.最高转速：≤5000r/min。

★11.转速控制精度：±50r/min。

★12.噪音：≤70dB。

★为必要指标，也就是必须满足项

#为重要指标或加分指标，目的是主标能满足并加分


