多导睡眠记录仪技术参数

- 通道数≥56通道

- 包括脑电EEG（10导）、眼电EOG（2导）、下颌肌电EMG（3导）、心电ECG（2导）、腿动PLM（4导）、压力、压力式气流、压力式鼾声、麦克风鼾声、热敏式气流、RIP胸部运动、RIP腹部运动、血氧饱和度SpO2、脉率、脉搏波、PPG光电脉搏容积波，五体位通道（3导）、Status状态（4导）、体动、环境光、事件标记、运行指示灯*2、存储指示灯、显示屏*2、蓝牙*2、电池电量×2，视频×2，音频×2，阻抗检测等参数；以及可扩展通道包括压力滴定功能等。

- ★主机记录盒小巧、轻便，体积≤80x25x70 mm，重量≤90 g，可直接固定于呼吸带上使用，患者可自由活动。

- ★血氧采集器体积≤58×45×23mm  重量≤40g，便于患者腕部活动。

- ★主机具有显示屏，可实时显示记录状态、蓝牙连接状态、电池电量、剩余内存容量等信息；

- 主机物理按钮≥3个，用于患者事件标记、设备调试、数据管理。

- ★主机内置蓝牙模块，可实现无线实时传输功能、无线压力滴定连接功能，患者可在监测室自由活动。

- 24位采样精度，采集及分析参数符合AASM美国睡眠标准。

- ★为了减少线缆束缚，血氧采集器需通过蓝牙与主机无线连接，以腕表方式穿戴，且血氧采集器具有显示屏，可实时显示血氧、脉率、蓝牙连接状态、电池剩余容量等信息。

- 主机内置金属鲁尔内锁接头的压力式气流传感器，容易连接且不易损坏。

- ★血氧采集器具有显示屏，采用内置锂电池供电，且配备国际通用Type C接口，即可连接血氧指套又可为血氧采集器充电。

- 主机内置麦克风录音功能，可检测环境声音，并解析出实际鼾声波形。

- 主机采用锂电池直流电源供电，可连续工作24小时以上，并可重复使用，降低传统干电池的日常损耗及环境污染。

- ★既能集成化脑电/眼电设计，减少传统电极线连接后杂乱、难以成束等问题；又能使用脑电/眼电集成模块，使用国际通用金杯电极线。

- 实时阻抗检测功能，可实时查看导联脱落情况，并对导联脱落状态进行同步记录。导联脱落状态记录为数据回放的可信性度提供有力依据。

- 内置三维加速度传感器，可测量仰卧、俯卧、左侧卧、右侧卧、站立五种体位。

- 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，同时可导出Excel、PDF、Word等多种格式。可自定义模块化选择报告内容。

- 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号。

- 专业PSG多导睡眠采集智能分析软件，包括:睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、氧减事件、心脏事件、睡眠结构、体位、鼾声事件、磨牙等事件分析，可全面了解患者整晚夜间睡眠状况。

- 睡眠分期过程中可自由选择优势通道进行睡眠分期。

- 心脏事件可分析心动过速、心动过缓、宽复合波心电过速、窄复合波心电过速、心脏停博等事件。

- 可自由定义患者报告，包括语言、样式、不同事件分析、趋势图组合等，方便临床进行睡眠事件分析。

- ★支持国际通用的EDF格式，可无缝对接Profusion软件，进行数据分析和睡眠医学相关科研。

- ★软件可将分析数据直接导出.mat或者.CVS等格式文件，可直接导入matlab，spss等医学统计软件进行数据分析，

- ★软件具有睡眠数据管理功能，可一键导出所有患者的各项分析生理指标至Excel中，同时可自定义不同分析指标的标签顺序，便于临床医务人员进行科研及其他数据收集操作。

- 具有高清红外视频监测功能，支持双音视频采集，支持PTZ控制，与多导睡眠记录仪无缝连接，监控视频同步患者的监测数据。

- 可将患者信息进行加密锁定功能，避免患者信息，数据信息任意更改。

- 整体数据可以通过趋势图、图表两种方式进行统计，方便快速直观了解整夜睡眠相关事件。

- 波形窗口可以将高频、低频信号分屏显示，可以以8种不同时基，快速浏览或者放大图形进行数据分析，可以使用放大镜放大局部波形，直观统计波形的频率和波幅。

- 可以连接移动式睡眠监测分析系统，方便医护人员床边直观判断连接线连接是否完好。支持移动式睡眠监测判图并出具睡眠监测报告。