## 无影灯技术参数
无影灯技术参数
1. ★灯盘外形: 为符合层流净化及感控要求，灯盘采用圆形灯盘非镂空设计，灯盘外侧配置独立操作把手，方便医护人员快速调节无影灯定位。（提供加盖公章彩页等证明文件）
2. 灯体结构: 采用透镜反射原理
3. ★灯盘直径: 双灯均≤ 620mm，以利于层流净化
4. 灯盘高度: 双灯均≤ 80mm
5. 灯盘重量: 双灯均≤ 13kg
6. 灯臂关节: ≥ 5组
7. 灯泡类型: 白色高功率LED灯泡；非多种颜色二极管光源混合而成, 避免彩虹效应
8. 灯泡使用寿命: ≥50000小时
9. ★LED灯泡数量: 子灯≤48个，母灯≤66个
10. 照明亮度:子灯≥120000Lux,母灯 ≥160000 Lux
11. 色彩还原指数Ra: ≥95；R9: ≥95
12. ★照明深度(L1+L2)20%：≥1300mm
13. 光柱聚焦深度(L1+L2)60%：≥750mm
14. 总辐射(W/m²)：≤ 580
15. 辐射照度比(mW/m²lx): ≤3.5
16. ★色温可选: 4400K ,5000K, 5600K
17. 双板+单管(%)无影率：≥51%；单管(%)无影率：100%
18. 聚焦范围(光斑直径调节范围): ≥200mm
19. ★控制面板: 电容触控面板，非触摸液晶屏面板，更节能直观，控制面板位于灯盘上非吊臂连接处，方便操作（提供彩页加盖公章）
20. 中置手柄：可消毒, 可徒手拆卸，最大安装力和拆卸力≤10N(提供检测报告)
21. ★灯头外侧具有一体成型环形把手,供非洁净区人员移动手术灯位置
22. ★灯头的垂直位移最大作用力不超过20N(提供检测报告)

## 双臂麻醉塔参数
麻醉塔技术参数
（一）整体要求：
1.1★为确保吊塔预埋件的安全性，吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m。预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏（提供预埋件通过第三方专业机构检测的检测报告）
（二）技术参数要求：
1.1主体材料为高强度铝合金。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。便于清洁，防腐蚀。
1.2★气体终端采用凸面设计及激光打印标识，端盖非金属材质，气体终端与吊塔为同一制造商，原厂生产非第三方代工，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，保障气口插拔次数不少于5万次（提供与吊塔同品牌的气体终端的产品安全认证证书和同品牌的插拔证明并提供气体终端样品， 激光打印标有与吊塔同品牌的商标）。
1.3气体终端符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，确保用气安全。（提供检测报告）
1.4麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放。能避免麻醉机新鲜气体流失及出现低压报警。
1.5所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，真正达到医院一用一备的使用需求。
1.6★吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产（提供CE证书上符合ISO5359的检测依据，并实物备案）
1.7★吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）
1.8★吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）。
1.9为方便临床使用，气源、电源位于箱体的同侧同面设计，吊柱内部须分上下设计完全保证气电分离。
1.10★基本额定动载荷≥10000KG（提供图片和测试报告）确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC（提供测试报告证明文件）。
1.11★主体采用 6063 高强度铝合金型材，加工级别达到 T6（提供第三方检测报告）
1.12★所投吊塔品牌必需具有由检测机构出具的4倍承重测试检测报告（提供测试报告四倍测试图片页）
1.13★吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。经过48小时后盐雾试验后，无生锈、无白斑、无腐蚀现象。（提供检测报告）。
(三) 配置要求：
1.1 悬臂式吊塔，双臂最大旋转半径≥1500毫米
1.2吊柱式结构，吊柱长度≥1000毫米
1.3带双侧边导轨仪器平台2层，≥400×480毫米，抽屉1个，带阻尼设计，防止意外夹伤；平台高度根据用户要求现场调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计（提供实物验证）
1.4 气体终端（德标）：O2≥2个, Air≥1个，VAC≥2个，AGSS≥1个
1.5 电源插座：（五孔）10A≥8个，16A≥1个
1.6 网络接口（六类屏蔽）≥2个
1.7 输液双关节延伸臂300/300 (轨道连接) ≥1个
1.8 输液杆≥1个
1.9 接地端子≥1个
1.10 盲板≥1个
1.11 视频接口≥1个

## 双臂外科塔参数
外科塔技术参数
（一）整体要求：
1.1★为确保吊塔预埋件的安全性，吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m。预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏（提供预埋件通过第三方专业机构检测的检测报告）
（二）技术参数要求：
1.1主体材料为高强度铝合金。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。便于清洁，防腐蚀。
1.2★气体终端采用凸面设计及激光打印标识，端盖非金属材质，气体终端与吊塔为同一制造商，原厂生产非第三方代工，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，保障气口插拔次数不少于5万次（提供与吊塔同品牌的气体终端的产品安全认证证书和同品牌的插拔证明并提供气体终端样品， 激光打印标有与吊塔同品牌的商标）。
1.3气体终端符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，确保用气安全。（提供检测合格报告）
1.4麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放。能避免麻醉机新鲜气体流失及出现低压报警。
1.5所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，真正达到医院一用一备的使用需求。
1.6★吊塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产（提供CE证书上符合ISO5359的检测依据，并实物备案）
1.7★吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）
1.8★吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）。
1.9为方便临床使用，气源、电源位于箱体的同侧同面设计，吊柱内部须分上下设计完全保证气电分离。
1.10★基本额定动载荷≥10000KG（提供图片和测试报告）确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC（提供测试报告证明文件）。
1.11★主体采用 6063 高强度铝合金型材，加工级别达到 T6（提供第三方检测报告）
1.12★所投吊塔品牌必需具有由检测机构出具的4倍承重测试检测报告（提供测试报告四倍测试图片页）
1.13★吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。经过48小时后盐雾试验后，无生锈、无白斑、无腐蚀现象。（提供检测报告）。
(三) 配置要求：
1.1 悬臂式吊塔，双臂最大旋转半径≥1500毫米
1.2吊柱式结构，吊柱长度≥1000毫米
1.3带双侧边导轨仪器平台层≥2，≥400×480毫米，抽屉1个，带阻尼设计，防止意外夹伤；平台高度根据用户要求现场调节,仪器平台为铝合金一次压铸成型，并且四角橡胶包边防撞设计（提供实物验证）
1.4 气体终端（德标）：O2≥2个, Air≥1个，VAC≥1个
1.5 电源插座：（五孔）10A≥8个，16A≥1个
1.6 网络接口（六类屏蔽）≥2个
1.7 接地端子≥1个
1.8盲板≥2个
1.9 视频接口≥1个

## 吊桥技术参数
吊桥技术参数
（一）整体要求：
★1为确保吊塔预埋件的安全性，吊塔预埋件垂直荷载值≥10KN，扭矩值≥9000N.m。预埋件经40KN的向下垂直荷载，持续30min,吊架外观不变形，膨胀螺栓未松动，混凝土未破坏（提供预埋件通过第三方专业机构检测的检测报告）
★2吊塔符合 GB/T 43952-2024 标准的要求（提供第三方检测报告）
（二）技术参数要求：
1.1主体材料为高强度铝合金。整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有上下移动或旋转限位装置。便于清洁，防腐蚀。
1.2★气体终端采用凸面设计及激光打印标识，端盖非金属材质，气体终端与吊塔为同一制造商，原厂生产非第三方代工，采用滚珠锁定设计，滚珠数量≥5个，保障气口插拔次数不少于5万次（提供与吊塔同品牌的气体终端的产品安全认证证书和同品牌的插拔证明并提供气体终端样品， 激光打印标有与吊塔同品牌的商标）。
1.3气体终端符合《YY 0801.1-2010 医用气体管道系统终端 第1部分：用于压缩医用气体和真空的终端》相关标准，确保用气安全。（提供省级以上医疗器械检测所中心检测合格报告）
1.4麻醉废气排放系统AGSS采用文丘里原理，正压持续排放。能避免麻醉机新鲜气体流失及出现低压报警。
1.5所有负压气体终端和软管需1：1配置，不可配置双通或三通连接件，真正达到医院一用一备的使用需求。
1.6吊★塔内部气体软管采用EPDM橡胶材质，符合医用供气ISO5359安全标准，不得采用PVC材质，管路为原厂自主生产（提供CE证书上符合ISO5359的检测依据）
1.7★吊塔设备表面采用高含量聚酯树脂的抗菌喷粉涂层，能有效抑菌细菌滋生。抗菌率≥99.9%（提供表面涂层成分测试以及抗菌测试的第三方测试报告）
1.8★吊塔表面粉末涂层厚度应＞70微米。以更好的达到医院感染控制的需求（提供吊塔粉末涂层厚度的第三方测试报告）。
1.9为方便临床使用，气源、电源位于箱体的同侧同面设计，吊柱内部须分上下设计完全保证气电分离。（提供腔体内部实物图片）
1.10★基本额定动载荷≥10000KG（提供图片和测试报告）确保载荷均匀分布，可承受很高的轴向载荷，采用高精度滚针，其滚针硬度≥60HRC（提供测试报告证明文件）。
1.11★吊桥主体采用 6063 高强度铝合金型材，加工级别达到 T6（提供第三方检测报告）
(三)配置要求：
湿区：
1）吊柱式箱体设计，上电下气，气电分离，方便拔插，与吊塔配件边轨式连接，兼容各规格设备。
2）吊塔旋转角度≥330度
3）滑车载重≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。
4）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）
5）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。
6）高度可调输液架：1个；延展臂: 1个
7）气体出口：O2×1；Air×1； Vac×1
8）电源插座：6个，网络接口（六类屏蔽）≥2个
9）湿区沿横梁左右移动距离≥500mm
干区：
1）吊架式横式箱体设计，气电箱体长度≥500mm，气电分离，方便拔插，与吊塔配件吊杆式连接，兼容各规格设备。
2）吊塔主体采用吊架式，吊架长度≥700mm
3）吊塔旋转角度≥330度
4）滑车载重≥120kg，提供四倍承重检测报告和现场测试照片。
5）设备托盘：2层，宽度≥400mm，深度≥450mm，最大承载量≥50Kg，托盘高硬度、抗静电、防褪色镁铝合金材质，一体成型设计，无铆钉，前端带弧形防撞系统。（提供实物证
明、托盘自身的四倍承重测试报告和现场测试照片）
6）抽屉：1套，带阻尼设计，防止意外夹伤。
7）气体出口：O2×1；Air×1；Vac×1
8）电源插座：6个
9）网络接口（六类屏蔽）≥2个
10）干区沿横梁左右移动距离≥500mm

## 电动显示器吊臂
55寸显示器大屏吊臂参数
1. 采用固定底座单法兰模式安装。
2. 大屏显示器吊臂采用气动弹簧臂设计，弹簧臂长度≥1000mm；
3. 大屏显示器延伸臂长度应有多种尺寸可选择，以配合不同面积，不同DSA轨道模式，最大长度≥1200mm；
4. 气动弹簧臂载重≥90kg；
5. 气动弹簧臂垂直方向移动距离≥900mm
6. 气动弹簧臂 水平向上仰角≥25°，向下俯角≥50°
7. 配置独立显示器挂架，可兼容55寸等独立大屏，3分屏，4分屏，6分屏等配置。灵活高效。
8. 为保证显示安全和移动便利，显示器挂架背后不得存在可安装气电接口的箱体，显示器由悬臂穿线供电。