人体成分分析仪（含营养分析系统）技术参数

一、设备简述：

1、测量原理：采用多频率生物电阻抗法，在人体躯干及五个节段(左上肢，右上肢，左下肢，右下肢，躯干)进行30个阻抗测量。

2、测量方式：多频率生物电阻抗法（BIA法）

3、测量频率：1kHz，5kHz，50kHz，250kHz，500kHz，1000kHz

4、测量阻抗：20-1200欧，精确度在±3%之内

5、测量电极：四极8点接触式电极

6、测量体重：5-250KG，精确度在±0.2kg之内。

7、身高范围：90-220cm

★8、年龄支持范围：≥1-99岁（提供证明材料）

9、显示屏幕：≥10.4"液晶触摸屏，高分辨率1024*768，16.2M 真彩色

10、报告格式：普通A4报告纸，专用模板打印报告纸。

11、测量时间：1分钟以内

二、设备检测指标：

1、通用报告类型：人体成分报告、水分报告、身体围度报告、运动营养报告、儿童报告及综合报告，计6张报告。各打印报告支持在后台设置是否输出。

- ★2、支持≥3种模式（提供≥3种模式和≥7张报告单证明）：

- 普通模式（通用报告）：输出以上通用报告。

- 多余水模式：输出人体多余水分专用报告。

- 专业模式 : 在普通模式的基础上，输出普通模式报告+水分报告。

4）整机合计7张报告。

3、输出指标（成人人体成分报告）：

1）身体成分分析：细胞内液，细胞外液，总水分，蛋白质，无机盐，体脂肪量，肌肉量，去脂体重，体重及各指标正常参考范围。

2）肌肉脂肪分析：骨骼肌肉量，体脂肪量及正常参考范围。

3）肥胖分析：身体质量指数，体脂肪率，腰臀比，内脏脂肪面积及正常参考范围。

4）节段分析：对左臂、右臂、躯干、左腿、右腿各个节段进行肌肉、脂肪分析

5）体重控制分析：目标体重，体重控制，肌肉控制，脂肪控制，基础代谢量，总能量消耗，

6）体型判定：脂肪偏高型、脂肪过量型、高体脂/高体重型、低体重型、标准体型、高体重型、低脂肪低体重型、低脂肪肌肉型、运动员型九种体型判定，并进行图示。

7)浮肿指数：包括细胞外液率（ECF/TBF）、细胞外水分率（ECW/TBW），输出左臂、右臂、躯干、左腿及右腿五个节段部位的指标；包括全身细胞外液率、全身细胞外水分率。

8)营养评估：蛋白质（不足、正常）、无机盐（不足、正常）、体脂肪（不足、正常、超标）进行综合评估。

9)肌肉评估：上肢、下肢均衡和发达程度评估。

10)评分：结合测量结果，进行身体总评分打分。

11)研究项目：

(1)左上肢、右上肢、左下肢、右下肢、躯干五个部位六个频率的30个阻抗值。

(2)历史记录：体重、身体质量指数、体脂肪率、骨骼肌近12次历史数据。

(3)基础代谢量（BMR）、BCM（身体细胞量）、水合率（TBW/FFM）、去脂体重指数FFMI、上臂围度AC、上臂肌肉围度AMC等的检测与分析。

(4)相位角：全身及节段相位角。

4、输出指标（儿童人体成分报告）：

1）测量项目包括细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、体脂肪量人体组成成分分析，以及体重、骨骼肌肉量、体脂肪量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪面积、节段肌肉分析、体重控制、基础代谢量、营养评估、肌肉评估、身体总评分、历史数据对比等。身高成长曲线、体重成长曲线预估分析。

2）成长曲线采用三条曲线分别标注相对曲线下限、曲线中位线和曲线上限，以判断儿童成长状况与趋势，并以3rd、95th、97th等进行标注与区分。

★5、输出指标营养与运动处方报告（提供与设备同一品牌营养处方系统软件著作权证和检测报告单证明）：

营养膳食指导，一周三餐推荐菜谱、每日总能量推荐摄入量，主要营养素蛋白质、脂肪和碳水化合物推荐摄入量；运动处方分日常、低运动量、中运动量、高运动量区分，并提供具体运动项目与时长建议等。

★6、输出指标（围度分析报告）：

包括左臂、右臂、左大腿、右大腿、胸部、腹部外围围度、肌肉围度、脂肪厚度的指标；以及颈部、臀部外围围度指标。并提供标准正常参考值。

★7、输出指标（体水分专用报告）：

包括身体总水分、细胞内液、细胞外液分析；各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干水分分析；身体浮肿指数以及各节段左臂、右臂、左腿、右腿、躯干浮肿指数；身体水分历史记录。多余水模式中输出多余水、标准水合体重指标。

8、输出指标（综合专用报告）：

1）支持在设备设置界面选择是否采用综合打印报告模式，可以实现单独打印。

2）采用身体质量指数、脂肪百分比、腰臀比、腰高比和内脏脂肪面积综合评估肥胖状况。

3）采用肌肉量、骨骼肌肉量、四肢骨骼肌指数、肌肉指数综合评估肌肉状况。

4）标注出节段肌肉、节段脂肪测量值和正常范围以及是否超标。

5）体重、身体质量指数、骨骼肌肉量、骨骼肌肉量、体脂率、细胞外水分比率五项指标的近五次历史记录及曲线图

9、营养管理：

支持采用管理端连接营养分析系统，通过设备检测及数据分析输出专用人群的营养报告，提供营养处方系统专用著作权证。

三、其他参数要求：

1、有云平台接口和云端服务支持，主机具备无线和蓝牙连接模式。

2、数据存储：自动存储，大容量存储，可存储≥50万组测量数据

3、查询功能：在设备上直接进行多种数据查询（ID号、身高、体重、年龄、性别查询）

4、设备安全管理：具有密码设置功能

5、具备医疗器械注册证。

6、具备专用管理软件著作权证。

★7、提供第三方机构出具的软件产品质量检测检验软件产品登记测试报告。

★8、为提升产品质量和市场用户装机量，人体成分分析仪应具备医疗器械注册证，满足获批注册证取证时间≥5年（提供注册证证明）。

★四、售后保障：为提升产品售后服务质量和保障体系，人体成分分析仪生产厂家应在属地省会城市注册公司或经营分部，提供属地城市注册营业执照和缴纳单位≥5人社保证明。

五、全孕程营养分析系统

1、可以提供：孕产妇人体成分报告、普通成人人体成分报告、人体水分报告、人体多余水分报告（含OH值等）、身体围度报告、运动营养报告、儿童报告。可以对普通成人女性、备孕期女性、孕妇、产后康复期女性，针对不同人群、不同阶段的不同需求，给出不同的体脂、体重管理方案内容。

2、可采集普通成人女性、备孕期女性、孕妇、产后康复期女性的体成分数据。

3、工作站配置：显示屏≥21.5英寸，CPU≥四核i5, 内存≥8G，硬盘≥500G；配置黑白激光打印机；医生工作站灵活可移动，可同体成分连接使用或拆分后独立使用。

4、平板一体机电脑端，显示屏≥15.6寸电容触摸屏，≥10点电容触摸，分辨率≥1920*1080，CPU≥四核，内存≥4G＋32G。

- 5、 提供专用全孕程人群营养管理系统软件，采用B/S结构及当前流行的springboot+vue 前后端分离架构，可提供基础数据缓存服务，可提供标准服务接口，可提供接口安全验证服务，具有无限扩展存储能力，系统可兼容当前主流浏览器版本(google/firefox/IE9+)。

★6、硬件设备和软件系统可组合使用、亦可单独使用；支持各科室协同联诊，多用户同时登录，同时登陆客户端≥20个；可使用电脑PC端、平板一体机电脑端、手机端，多种渠道进行营养评估；客户可以通过平板一体机电脑端或手机端自助完成包含营养建档、膳食调查、营养素安全剂量评估等营养评估内容，可支持客户同时≥20人独立进行操作，客户单人次完成营养评估时间在5分钟以内。

★7、 全孕程营养评估工具和膳食方案

评估工具包含：一日饮食及运动量调查、一日饮食及生活方式调查、一日膳食回顾调查、膳食频率调查、膳食频率及生活方式调查、24小时膳食回顾调查、多日饮食回顾调查等≥20种营养评估量表，可根据个性化需求，进行组合搭配组建多种评估工具；可提供普通女性、备孕女性、孕妇、产后月子、产后康复期（哺乳期、非哺乳期）女性营养管理方案，膳食方案可提供多种地域食谱（如北方食谱、南方食谱、沿海地区食谱等）、清真食谱、素食食谱，适用人群较广，个性化程度较高。

★8、 AI智能营养应用

客户可通过手机端将膳食拍照、上传，软件系统自动分析膳食重量、热量、三大产能营养素及微量营养素含量，从而完成AI智能膳食营养评估；手机端系统可对接多种智能可穿戴设备，如连续动态血糖监测仪、动态血压监测仪，将客户院外相关血糖、血压指标数据实时回传至院内电脑PC端，并可以为客户提供相关院外连续膳食监测、动态血糖、动态血压管理报告。

9、 住院部营养管理

系统软件除了可以在门诊使用之外，在住院部病房，可进行住院部床旁营养评估分析，包含可进行：24小时膳食回顾调查、营养素安全剂量评估、NRS2002、SGA、MNA、PG—SGA、MST、MUST营养评估；可完成相关营养会诊信息记录，包含可录入：基础信息、主诉、症状、禁忌、生化指标。根据相关数据采集，可完成个体化营养管理方案的开具。

10、院外营养评价及营养管理

10.1.手机端与电脑PC端数据互联互通，可以实现随时随地进行营养评估的工作。

10.2.支持客户通过手机端录入个人院外指标信息，包括：体重、血糖、血压、膳食、饮水、运动及胰岛素使用情况数据，将院外管理数据进行整合，在院内可为客户打印相关院外整合数据报告。

- ★11、孕产妇心理健康测评模块

根据2019版《孕产妇心理健康管理专家共识》的原则进行设计，为备孕期、孕期（孕早、孕中、孕晚）、产后康复女性提供包含身心健康测评、睡眠测评的各项测评内容，可以根据临床机构需求进行个性化量表配置，提供包含：匹兹堡睡眠质量指数量表、睡眠状况自评量表、妊娠期压力量表、抑郁自评量表、焦虑自评量表、SCL-90症状量表等在内的适合孕产妇各阶段所使用的≥20种心理评估量表，提供详细的测评及建议方案报告，并能根据测评结果为客户提供音乐舒缓、正念、冥想等改善方案和措施。