胆道碎石仪

★1.输入功率≤100VA

2.主要用于肝内外胆管结石的治疗，供电电源：220V

★ 3.有两种控制碎石操作系统，当脚踏控制意外故障时，可用手动控制完成手术

4.五寸彩色液晶触模显示屏，设备显示内置操作说明、注意事项、触模显示屏可操作设备碎石

5.输出能量：≥0.4J

★ 6.输出能量误差：≤±10﹪

7.多档可调能量开关，每档能量误差稳定≤±10﹪

8.须提供两种或者多种型号的碎石电极，以备科室正常使用

9.放电时间：每次放电时间为≤20us

10.放电时间：间隔≥170ms

★ 11.设备可兼容硬质胆道镜，以及各类纤维镜的通道在临床中应用，具有一次性使用无菌电极