- 肺功能仪技术参数

- 一、工作原理

★应用技术：运用超声波传感器技术来测量患者用力肺活量（FVC），肺活量（VC），最大自主通气量（MVV），每分钟通气量（MV），舒张试验（BD）的肺功能检查仪。

测量气体流量采用时差法的基本原理。通过相应的数据，为临床专家提供直观的判断。

该设备采用时差法。

二、功性能参数

- 1、检测模块：肺通气功能检查（FVC、VC）、支气管舒张试验等；实时显示流量容积（F-V）曲线、时间容积（V-T）曲线、药物舒张（BD）试验等；有无限量存储病人信息的功能；

- ★2、具有工作台账模块：检测结果统计及报告导出；

- 3、具有数据通讯模块：支持对接医院HIS系统；支持多中心及分级诊疗工作模式等功能；

- ★4、具有COPD评级、PEF变异率筛查功能；

- 5、账号管理及设置模块：账号及密码管理，账户基本信息配置，版本升级、设备管理、预计值选择、数据同步等；

- ★6、具有报告生成及打印模块：支持多种报告模板，包括肺量计检查、支气管舒张试验；

- 7、具有质控管理模块：容量定标、线性验证，并形成质控报告；自动计算质控评级（A、B、C、D、F）；依据ATS/ERS智能推荐可接受度高的测量曲线；

- 8、具有随访问卷模块：CAT、mMRC、COPD-SQ等问卷配置；

- 9、具有肺功能检查对象信息收集及管理模块：可录入检查对象基本信息、症状、危险因素、呼吸系统疾病史、身体测量结果、禁忌症、及定期的慢阻肺高危人群及患者的随访管理等信息；；

- 10、支持无线数据互联功能；

- ★11、支持单台仪器离线工作及与PC端联机工作模式；

- 12、具有3升定标桶符合质量标准，仪器支持容量定标、三流速线性验证；

- 13、具备自动测量环境参数（温度、湿度、大气压）并进行BTPS自动修正功能。

- ★14、可拓展升级接口，外接气体分析模块，如FENO呼出气一氧化氮浓度气道炎症分析；呼末二氧化碳CO2浓度肺部血流循环代谢功能。

- 15、量程和精确度：流量测量范围:  （0 ～ 14.0）L/s，体积测量范围:  （0.5 ～ 8.0）L，精确度:  满足JJF 1213-2008 肺功能仪校准规范。

三、结构配置

整机由工作台、电脑、测试主机、手柄、咬嘴、打印机、电源适配器等组成。