彩色多普勒超声诊断系统

主要技术要求和规格

一.设备名称及用途：全数字彩色超声诊断系统1台

用于全身各器官超声诊断和相关科研，包括腹部、心脏、泌尿科、妇产科、腔内、浅表脏器、小器官及外周血管等临床诊断。

二.交货日期：合同签订后30天

三.投标时要求提供原厂家的Data Sheet，评标以此为准

四.具有 “中华人民共和国医疗器械注册证”

五.主要技术规格及系统概述：

1.设备参数

1.1显示器：≥15寸LED数字高分辨率彩色超薄液晶监视器

1.2 重量：≤5.5kg（含电池）

1.3操作面板：背光键盘，多档调节；

1.4 环境亮度自感应控制

1.5探头接口：全激活相互通用接口≥1 个，非针式接口

1.6输出/入接口：VGA、LAN、DVI 数字信号、Video out、ECG；

USB 接口：3 个，可接更多外设数字设备；

1.7内置硬盘容量：≥256GB

1.8内置高速 SSD 固态硬盘存储；

1.9可支持外接鼠标及键盘；

1.10内置电池；

1.11具备待机及瞬时唤醒功能（合屏待机进入休眠状态，开屏进入工作状态）；

2.成像技术

2.1全数字化二维灰阶成像单元

2.2全数字化彩色多普勒单元

2.3全数字化能量血流成像单元

2.4能量多普勒模式

2.5方向能量多普勒模式

2.6全数字化频谱多普勒显示和分析单元

2.7频谱多普勒（PW），动态范围≥8 级可调，频谱增强技术≥4 级可调

2.8支持连续波多普勒模式

2.9支持组织多普勒模式

2.10 支持4D 模式： 4D、高清成像、景深成像

2.11支持二维/彩色实时同屏对比模式

2.12高清血流成像技术

2.13对比度自适应≥3 级可调

2.14斑点噪声抑制技术

2.15复合成像≥3 级可调

2.16组织谐波成像（支持所有探头）

2.17自动图像优化

2.18全数字化波束形成器

2.19多倍信号并行处理技术

2.20血流效果≥4 级（可视可调）

2.21梯形扩展成像

★2.22支持实时曲面宽景成像、彩色宽景成像（附图）（实时扫查即可宽景成像，支持返回擦除功能）

★2.23支持弹性成像，且支持弹性成像模式下的定量计算功能（附图）

★2.24多个PW取样门实时取样:四个PW取样门取样，实时显示四个血流频谱（附图）

3.设备功能

3.1二维+频谱同屏测量功能

3.2实时四同步，二维+彩色+频谱+频谱自动包络测量（附图）

3.3彩色增强功能：≥4 级（可视可调）

3.4脉冲波多普勒(D)，动态范围≥8 级可调，频谱增强≥4 级可调

3.5彩色 M 模式

★3.6 解剖 M 模式，M 型取样线≥3 条

★3.7支持心脏负荷成像模式，支持模板编辑，报告等功能（附图）

3.8 显示模式：四幅同屏显示功能（附图）

★3.9可配穿刺针增强技术：穿刺增强线角度≥±30°可调（附图）

★3.9.10可配穿刺显影增强技术：可彩色显示针尖，增强针尖识别（附图）

3.11热键自定义设置功能

3.12测量字体大小、位置、屏幕菜单位置显示（可视可调）

3.13注释：快速注释、注释库注释、收到输入注释；注释的大小和位置， 可视可调

3.14体位标记：丰富的体位图库,包含心脏、腹部、妇科、血管、快速扫查等

3.15图像存储与（电影）回放重现单元

3.16实时存储图像及电影，支持多幅同屏显示

3.17可配病人信息管理系统（HIPPA）:保护病人隐私，增加医护人员和病人的双满意效应

3.18 DICOM:支持传输、工作清单、打印功能

3.19 WiFi：支持传输电影图片功能

3.20放大功能：支持局部放大、全局放大和一键全屏功能

★3.21支持≥12 种语言，且一键切换，无需重启

3.22系统一键更新、一键恢复功能

4.探头规格

4.1类型：支持单晶技术及高密度阵列配置

相控阵、凸阵、微凸阵、线阵、腹部容积、腔内

4.2每种探头基波频率≥4 种，谐波频率≥4 种

4.3超宽频带探头：频率范围 1.5-12.0MHZ

线阵探头：超声频率 4.0-12.0MHz

凸阵探头：超声频率 2.0-6.0MHz

纯净波电子相控阵探头：频率1.5-5.0MHz

4.4穿刺

4.4.1穿刺导向：探头可配穿刺导向装置

4.4.2穿刺引导线任意角度可调

4.4.3可配医用不锈钢材质穿刺架,穿刺架引导角度≥3 种可调

5.测量和分析

5.1  B 模式、D 模式、M 模式下一般测量：距离、面积、周长、容积、角度、 时间、斜率、心率、流速等

5.2常规多普勒血流测量与分析(速度、压力、速度积分、时间、PI、RI、

S/D、血流量测量)

5.3可配产科测量软件：胎儿重量分析、预产期预估,生长曲线分析

5.3.1胎儿生理评分测量与分析

5.3.2 胎儿颈项部透明层（NT）自动测量

★5.4可配儿科矫形科测量软件（提供图片证明）

5.4.1 HIP 自动测量

5.4.2 HIP graph 实时对照，方便快速评估

★5.5可配专业心脏测量软件包

5.5.1二维、M 型心功能测量分析

5.5.2 射血分数自动测量分析

5.5.3 应变、应变率测量分析

5.6血管测量与分析(自动 IMT 测量、血管狭窄率测量)

5.7浅表小器官囊肿自动检测：二维下甲状腺、乳腺囊肿自动识别并计算周长、面积

5.8泌尿系统测量与分析(肾脏、前列腺体积、残余尿量分析)

5.9妇科测量与分析：卵泡自动测量：二维下自动识别并包络卵泡，计算卵泡个数、直径、面积

5.10超声图像静态、动态存储

5.11回调图像后测量功能

5.12一体化病案管理单元包括病人资料、报告、图像等的存储、检索和打印等

5.13超声图像存档与病案管理系统(动态图像、静态图像以 PC 通用格式直接存储，无需特殊软件即能在 PC 机上直接观看图像)

★5.14放大镜测量;一般测量时，支持测量部位局部放大，减小测量误差，提高测量精确度

6.二维灰阶显像主要参数

6.1扫描线：每帧线密度 256 超声线

6.2可视可调动态范围≥290（附图）

6.3数字式声束形成器

6.3.1数字式全程动态聚焦

6.3.2数字式可变孔径及动态变迹

6.3.3  A/D≥ 12 bit

6.4最大扫描深度≥45cm（附图）

6.5电影回放,多级灰阶图像回放,回放时间≥15 秒

6.6预设检查模式：调节多种参数，针对不同的检查脏器，不同的医生的增加预设条件,获得最佳化图像，减少操作时间

6.7增益调节≥255，连续可调（B/C/D 可独立调节）

★6.8横向增益≥ 8段

侧向增益补偿≥ 8 段

6.9伪彩调节≥29 种

6.10发射声速聚焦：多焦点可调

6.11扇形扫描角度：10°-90°选择

7.彩色多普勒

7.1显示方式： 方差显示、能量显示，速度显示

7.2显示控制：零位移动 7 级、黑/白与彩色比较

7.3彩色增强功能：能量多普勒模式，方向能量多普勒模式

8.频谱多普勒

8.1 方式： D、CW

8.2 显示方式：B、2B、4B、B/D、B/M、M、B/C、B/C/D、B/C/CW、

B/CW、B/4D

8.3 零位移动≥7 级可调

8.4 取样门宽度多级可调，位置可调

8.5 显示控制

8.5.1 反转显示(左/右, 上/下)

8.5.2 零移位

8.5.3  B—刷新(手控、时间)

8.5.4  B/D 扩展

8.5.5 局放及移位

8.6超声功率输出调节：0-100%（可视可调）