**排痰机技术参数**

1.主要构成：由电源线、主机、手持压缩器、充气背心/胸带、波纹连接管、压缩式雾化器组成；

2.机型：柜式机，方便移动；

3.屏幕：≥8英寸，分辨率达800\*600、触摸屏幕；

4.毛重：50kg，尺寸：624mm\*744mm\*1292mm；

5.净重：30kg，尺寸：530mm\*504mm\*1149mm；

★6.成人、儿童一体机（有儿童专用自动模式）；

7.显示方式：真彩触摸屏，触摸操作；

8.压力范围： 0.4kPa~4.0kPa，步距0.3kPa；

9.振动频率： 5Hz~30Hz，步距1Hz，连续可调；

10.手动模式：治疗过程中可以随时更改治疗参数；

11.具有6种自动模式：有儿童模式和成人两大模式，各有轻柔，标准，加强三种模式；

★12.系统内设有3种儿童专用模式；

13.自定义模式：将治疗过程分为四个阶段，每个阶段的压力，时间和频率可自由调节；

14.定时时间：1min-99min，连续可调，步长为1min；

15.具有手持控制器：治疗过程中一键急停；

★16.防止误操作功能，参数调节超出常用范围系统再次确认提醒；

★17.设备具有雾化功能；最大气流量≥4.5L/min，最大雾化量≥0.2mL/min

18.仪器可配多种型号充气背心；

19.产品取得计算机软件著作权。软件系统终身免费升级；