**间歇脉冲加压抗栓系统**

**主要技术指标：**

1. 系统组成：系统由主机，连接管和充气气囊三部分组成，气囊包括足套和三腔腿套共八腔；
2. 输出方式：主机双路 8 腔输出，分为两个 4 腔的气囊使用，非 1 托 2 形式；

**★**3、工作模式≥4 种；

按摩模式：逐腔依次充气保压放气；

静脉模式：先执行按摩模式，然后逐腔依次充气保压，最后统一放气；

动脉模式：逐腔执行静脉模式，然后按按摩模式逐腔倒序运行；

水肿模式：先以正序排列顺序依次充气保压，统一放气，再逐腔以倒序方式，先充气保压放气，

之后每次倒序递加一个腔；

**★**4、单腔零压跳过：按摩腔可以任意选择，支持零压跳过，避开伤口部位，个性化治疗，增强

患者的依从性