**电动升降起立床**

**产品功能：**电动升降起立床广泛应用于康复患者的功能性恢复，偏瘫，瘫痪肢体中运动不足及肌张力异常而必须长期卧床的患者，容易患上全身肌肉，关节僵硬、体位行低血压等多种并发症的发生，维持脊柱、盆骨及下肢的应用负荷，协助恢复身体的自然引力功能，以及长期卧床影响的平衡机制。

**其适用范围/预期用途：**适用于脑卒中引起的下肢功能障碍患者康复站立辅助训练

**一、产品技术参数描述**

1. 整体宽度：84cm
2. 整体长度：202cm
3. 水平升降范围：48cm-83.5cm
4. 床面翻转角度：0°~+90°±5°
5. 脚踏板上下翻：可分别调节左右脚踏板的角度，而且左右两踏板可以调节为不同角度，可调节范围：-30°~+30°±3°，用于患者的踝关节的矫正训练；
6. 脚踏板内外翻：可分别调节左右脚踏板内外翻的角度，而且左右两踏板可以调节为不同角度，可调节范围：-30°~+30°±3°；
7. 最大安全承重：180kg
8. 电器参数：220V/ 50Hz    max 1.0A 额定输入功率：120VA
9. 防护等级：IP×4
10. 电动升降控制：手柄控制可水平升降、直立
11. ★采用双电源系统，增加了可充电的备用电源，即使在无正常电源或突然停电的情况下都可安全使用
12. ★具有过载保护功能（EOP），最大限度的保证产品的安全性
13. ★独有的安全操作保护系统（SOPS），防止护理人员的误操作导致患者受伤及设备损坏。
14. 采用高密度加强海绵以及高档透气皮垫，舒适感更强，使用寿命更长。
15. 产品具备医疗器械注册证。

**二、 配置清单**

1. 电动升降起立床 1 张
2. 胸部固定带 1条
3. 腹部固定带 1条
4. 膝部固定带 1条
5. 使用说明书 1 本
6. 合格证/保修卡 1套