牙椅技术参数

一  技术参数

- 1、均采用35伏以下安全低电压，具备紧急制动安全装置。

- ★2、牙椅具备2组并且每组4个可编程序设定椅位的功能，微电脑控制。重量分布均匀，升降速度10MM/S-30MM/S，带错码故障自动检测系统。

★3、具备直流、变频、调速系统，采用进口低压直流电机，启动牙椅。

★4、牙椅头靠可以360度全方位调节，满足儿童、成人以及特殊人群治疗需要。

5、椅箱体(含痰盂)和助手架可向内外旋转，方便吐痰和四手操作。

6、多功能助手架具备观片灯、冲盂、漱口、椅位控制功能，同时具备4个器械挂架，配有三用枪、强吸、弱吸、观片灯。

7、进口手机软管轻便耐用，选择上挂式无后牵力。

8、采用高压电完全分离地箱，进口水气过滤调节阀，分别可以控制≤90um微粒水和≤25um微粒气，具备单独吹气功能。

9、牙椅采用进口PU材料整体压模成型的靠背和座垫，内部为进口水、气管，进口钢结构底座与座架。

★10、牙椅采用进口电机，使用模块组合驱动电路。

- 11、移动式主控台，不少于3个器械挂架，并具备冲盂，漱口，椅位控制功能。水气控制采用集成阀控制系统，超薄膜片精确控制水气调节，同时具备防回吸功能。

- 12、静音脚轮提供安静的治疗环境，其具备治疗位和休息位设置，座垫可8个方向调节。

13、治疗椅尺寸：1700mm≤完全水平位长度≤1800mm；800mm≤宽度≤950mm。

14、强、弱吸：吸唾器气压为550kpa时真空度≥27kpa，抽水速度≥500L/min，强力吸引器气压为550kpa时真空度≥15kpa,流量≥100L/min，并具备过滤功能。带开关控制流量的强弱吸手柄均为进口配件，并可以拆卸消毒。

15、手术灯采用连体式设计，随椅升降，光源采用LED灯，手柄外套可取出进行高温消毒.，无级调光，并具备记忆设置功能，具有黄光防固化模式。

★二  配置清单                                                          1.强力吸引器（进口手柄可拆卸消毒)1套

2、吸唾器（进口手柄可拆卸消毒） 1 套

3、进口高速（压盖、快接）手机     2支

4、医生椅    1 件

5、助手椅      1 件

6、进口直弯机套装     1 套

7、洁牙机手柄   1支