监护仪技术参数

一、整机要求：

- 1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计。

- ★2.≥10英寸彩色电容触摸屏，分辨率≥1024*600，≥8通道波形显示。

- 3.标配锂电池，工作时间≥4.5小时。

- 4.安全规格：ECG, TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

- 5.主机防水等级≥IPX1。

二、监测参数：

- 1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温，适用于成人、小儿和新生儿。

- ★2.具备ECG多导同步分析功能。

- 3.具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

- 4.提供QRS阈值调节功能。

- ★5.心率监测范围：成人10～300bpm，小儿/新生儿：10～350bpm。

- 6.支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，起搏统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

- 7.提供SpO2和PR的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。来自SpO2的PR测量范围：20-300。

- 8.提供≥5种测量模式，包含手动，自动，连续、序列和整点等。

- 9.配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg。

- 10.提供动态血压分析界面，包括平均血压、白天平均血压、夜间平均血压、最高血压、最低血压和正常血压比例等。

- 11.提供呼吸测量，适用于成人、小儿和新生儿。呼吸测量范围：1-200 rpm。

三、系统功能：

- 1.具有三级声光报警，参数报警级别可调。

- 2.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能。

- 3.具有图形化技术报警指示功能。

- ★4.支持USB外部存储，支持≥2400小时趋势数据的存储与回顾功能，支持≥5000组无创血压测量记录，≥120小时全息波形的存储与回顾功能

- 5.具备监护模式、待机模式，演示模式和夜间模式,可选隐私模式。

- ★6.可升级临床评分系统，包括MEWS、NEWS、NEWS2，可支持定时自动EWS评分功能。

- 7.动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息。

- 8.支持带ABD事件的呼吸氧合界面。

- ★9.支持RJ45接口进行有线网络通信。

- 10.支持监护仪的系统日志向U盘设备的导出功能，日志包括：系统状态、异常和技术报警等，满足设备管理的日常维护需求。