- 牙科综合治疗椅技术参数

- 一．技术参数

1、总体：原装进口

★1.1口腔治疗台侧箱和患者椅要求采用分体落地式结构。医生单元、手术灯、痰盂、护士挂架及侧水箱不随椅位升降而同时移动，确保安全。

★1.2牙椅控制采用全电机系统，患者椅升降和倾仰均为电机驱动，采用上挂式手机挂架。设计整合集成化，无论两手操作或四手操作，医生均有足够的肢体操作空间。

1.3数字化口腔综合治疗台，牙椅底座内部集成网络接口，具备数字网线传输口，快速实现远程诊断故障，具备拓展性以适应未来数字化发展。并具备内置SD卡接口，方便未来程序升级。

2、地箱

2.1	采用内置式地箱设计、内有水及空气过滤器、水压及气压调节阀和压力表

2.2牙椅水、气、电管线必须从患者座椅脚前部地下直接进入牙椅地箱内。

2.3	整体设计采用全封闭式，脚踏和底座连接处无开口，椅位降至最低时所有管线，包括吸唾管线均不拖地，符合最高感控设计标准。

3、患者椅

3.1	椅面柔软舒适、易于清洁、不留卫生死角，内衬采用热传导材料制造，热量不会局部积累造成病人不适；弧形扶手设计给患者提供更好的支撑。

3.2	患者椅高度升降范围：最低可降至<400mm，最高可升至>700mm.方便患者上下椅。

3.3患者座垫可根据不同身高随时变化长度，可以调节拉长及收回10cm距离，以方便不同身高的患者。

3.4患者椅采用多关节头枕，头枕可通过一键按压的方式解锁调节，松手后即刻锁定位置，无需旋钮反复旋转调节，调节简单快捷，减少调节时间，可以连续调节头枕倾斜度和高度，并适应不同高度的患者以及儿童和轮椅患者，方便医生、助手的操作。

3.5四向脚控安装于患者椅底部底座处，方便操作人员随时通过脚控微调椅位，可以控制病人椅的升降和倾仰四个方向的运动，同时还可以控制强吸引器在患者口腔内实时开启和关闭，而无需将强吸放回挂架调节。

3.6座椅提供机椅互锁功能，保证任一手机工作时，其他器械均处于自动锁定状态，以保证安全，并且具有高级感控要求。

3.7	座椅升降过程中有6处安全感应保护装置，移动中遇阻会自动停止，同时安全代码会自动显示在医生单元屏幕上，避免牙椅受损害，同时保障患者安全。

3.8	多功能电控脚踏控制器，可调用程序椅位、调节微调椅位、调节手机转速及方向，具有独立的单吹气功能，紧急停止安全开关等所有座椅装置。

4、医生单元

4.1	上挂式医生单元标配5组器械位，尾管为光纤管线，有光纤输出功能。

4.2	医生控制面板有数码显示屏及LED指示灯，可显示各项操作参数以及进行多种程序的设置。可控制并设置椅位，手术灯光，痰盂水漱口水，及手机等器械的转速，正反转等。

4.3具有2组独立医生程序, 共可设置8套程序椅位体位。同时，每组医生都具备3组固定预存键，方便一次性选择常用数据。

4.4	医生侧控制面板及器械盘为悬臂式接在治疗主体，悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

4.5	医生单元每个手机器械位均配有独立水量控制调节开关，调节开关位于医生台每个器械位前端，方便直接识别及调节使用。

4.6	医生台自身具有一体式集成顶置置物台，宽大稳定，长≥42cm，宽≥32cm。如需要，还可选配第二个器械托盘，托盘尺寸长不小于38cm，宽不小于30cm，提供更多操作面积，给临床操作带来更多便利。

★4.7内置2组时间计时器功能，可根据操作习惯随时更改预存数值，方便医生临床计时。

4.8配有一键清洁锁屏键，日常维护时可一键锁定牙椅，方便护士日常清洁维护，避免误操作启动，提供最大安全性能。

4.9	放置器械的硅胶垫，可134°高温高压灭菌。

5、助手单元

5.1助手操作台具有一体式宽大顶置置物盘，置物盘长≥29cm，宽≥13cm，可进行100度大范围水平移动至近12点位，为二手操作和四手操作提供便利。

5.2	助手操作台器械位包含4个器械位：三用枪，强吸抽管,弱吸抽管.光固化灯.

5.3	助手面板可控制漱口椅位，灯光，痰盂水，漱口水，并有计时功能。

6、痰盂及水杯注水器

6.1	可旋转式痰盂，可向病人椅方向移动100mm，方便患者使用，并具有自动安全保护装置。

6.2	大直径的漱口盆构造，一体成形，表面光滑，可拆卸清洗消毒，安全卫生无死角。

6.3	可设置痰盂及漱口水时间，并可设置为随椅位变换而自动出水。

6.4	具有自动水加热系统。

7、手术灯

7.1	采用先进LED照明系统，经济耐用。照明区聚焦清晰, 可达200mm×100mm照射范围，提升术野照明度，提高工作效率及准确性。符合ISO色温和亮度标准，接近日光色温，适用于任何口腔治疗。

7.2	手术灯多关节轴旋转，7档亮度可调节，亮度5000-40000Lux。内置16个多彩LED ，可实现3档色温调节，色温4600K-6200K，同时具备第4档色温低至3250k，可配合光固化树脂的操作，有效减少树脂受手术灯光影响。

7.3	手术灯感应式控制开闭，减少触动手术灯开关，可防止交叉感染，提高工作效率。

7.4	手术灯随椅位变换同步自动开闭。

8、医生座椅

8.1	医生座椅1个，背部符合人体工学。

用者防止滑倒。

9、交叉感染控制要求

9.1	牙椅整体材料优质、便于清洁消毒，所有常接触、易污染处可清洁。

9.2	具备手机机头、快接头、治疗台内部多重独立的防回吸设计。

★9.3水单元处内置抽吸管自动冲洗功能接口及启动按键，可一键启动冲洗强弱吸管路，高效安全。

9.4吸唾管线进入牙椅主机前设有综合过滤网，过滤网位于助手操作台顶部，采用掀盖式，强吸弱吸汇合到一处，易于取出及清洁冲洗。

★二. 配置要求

- 牙椅同品牌高速手机                     2支

- 2、牙椅同品牌低速手机（含直、弯机各一）   1套

3、同品牌内置洁牙机                       1台

4、光固化机                               1台

5、原厂医生座椅                           1张

5、助手座椅                               1张