口腔显微镜技术参数

1.全镜组复消色差光学系统，具有镀膜技术；

2. 最小放大倍数≤1.5倍，最大放大倍数≥18倍；倍数调节方式：5档变倍，变倍系数1：6；目镜：磁吸附式复消色差12.5倍广角目镜系统；

★3目镜屈光补偿最小值≤-8D，最大值≥+5D。即近视最大可调到800度，远视最大可调到500度；

4.目镜眼杯高度可旋转调节；倾角可调目镜筒系统，观察角度均可以0~180度调节，目镜上方都具有圆形瞳距调节钮，并标有刻度，瞳距可调55-75mm，每个刻度精确到1mm；配备变焦物镜 ，工作距离最最小值≤200mm最大值≥420mm，主镜体在物距200-420mm之间调节任意距离均可使用；前置式人体工程学手柄，方便操作。

★5.光源传导方式：光导纤维传导，通过光纤把光从机箱传到主镜。为减少机头散热，光源不在主镜里；

- 6.同轴冷光源照明系统；内置式LED灯源，由3个单独的LED灯构成；

- ★7.光斑大小可通过多功能中央控制键一键连续无级调节；

8.显微镜主镜上设有多功能中央控制旋钮按键，可同时控制拍照，摄像，滤镜切换，光斑大小调节，光源亮度调节。

9.内置绿光模式：增强血管和神经等重要组织的比度，以便手术中更好的识别，防止术中发生意外。内置橙光模式：用于树脂充填以防止填充物固化；

10.镜头支架承重≥7.5KG，高度≥1730mm；支架臂展≥1500mm；支架底座≥740*600mm。

11.影像系统：具有照相和摄像功能；分辨率可达 HDMI 4K(3840*2160)。