高端临时起搏器参数

一、起搏分析输出

1、同步起搏：SSI

2、非同步起搏：SOO

3、紧急起搏

4、快速心房起搏

二、技术参数

1、起搏频率：30~200 ppm可调

2、感知灵敏度：0.5~20.0mV可调

3、脉冲幅度：0.1~10.0V可调

4、*脉冲宽度：0.06~2.0ms可调

5、*脉冲波形：恒定电压-非对称斜顶形矩形负脉冲

6、快速心房起搏频率:30～1000ppm可调

- 三、保护功能

- 开机系统自检

- 电除颤保护

- 静电保护

- 噪声反转

- 奔放保护

- 四、屏幕显示

- 指示灯：起搏、感知、低电量指示灯

- *心内图（EGM）：包括起搏/感知事件标记和事件间期

- *屏幕尺寸：≥2.7英寸

- 五、整体要求

- 电池使用时间:≥20天

- 更换电池操作时间≥80秒