蛋白残留培养阅读器技术参数
*1、蛋白残留培养阅读器设计有 3 个培养槽，可同时量化读取 3 个蛋白残留测试棒的测试结果。

2、设备可对蛋白残留测试棒进行定量分析，测试结果通过牛血清白蛋白参考曲线校准。

*3、灵敏度为 0.3μg，测试结果的最小单位为 0.1μg。

4、蛋白残留培养阅读器不仅可以读取测试结果，还可输出打印记录。

5、产品自带培养温度验证接口和温度探测器，用户可自行进行培养温度的定期验证，保证测试结果可靠。

6、当某个培养槽发生异常问题时，设备会生成打印记录，记录发生异常的日期、具体时间、发生异常培养槽号。

7、发生异常的培养槽将被停用，该培养槽的红灯将会一直闪烁，指示该培养槽发生异常。

8、培养时间结束前 30 秒，设备会发出提示音知道持续到培养结束，以提示操作员培养过程即将结束。

*9、为了确保设备性能及固件最新，设备必须是18月内生产出厂。
10、原装进口，制造商通过 ISO 13485 认证。
*11、品牌知名度好，需提供（同品牌同型号）省内三家同级别或以上三甲医院业绩证明。

配套耗材：蛋白残留测试棒

适用范围：适用于医疗器械、器具和物品表面蛋白、病毒（朊病毒，等病毒）残留量监测。

*1、需配套培养阅读器使用，支持精度为0.3ug的量化分析蛋白残留测试结果。

2、包装规格： 20支/盒

3、检测方法：双缩脲法，采样拭子配合浸润液或无菌水进行取样检测。

*4、针对软式内镜、管腔类器械配套2.5米超长采样拭子，可满足主流的1.7mm、2.0mm、2.7mm、3.0mm直径管腔及内镜器械采样。

