高清医用内窥镜摄像系统主要技术参数
一、摄像主机
1、摄像机

★1.1、分辨率：≥1920×1080。

1.2、视频输出清晰度：中⼼分辨率≥1200线,逐行扫描/60HZ.

1.3、图像传感器：索尼1/1.8cmos传感器。

★1.4、≥5⼨液晶触摸屏幕,可显示实时手术视频，可进行参数调节。

1.5、⽀持定焦/变焦(F16mm ～F35mm)。

1.6、⽀持7种以上⼿术场景：⽿⿐喉、胸腹腔、喉镜、宫腔泌尿、膀胱、关节、纤维、椎间孔，专业保胆镜模式可定义。
★1.7、具有录像⽂件回放功能，保存图片查看功能，和系统配置功能。
1.8、帧率:60fps

1.9、具有RJ45⽹络配置功能。
1.10、具有画⾯冻结功能。
1.11、⽀持3G-SDI视频输出接⼝、DVI视频输出接⼝和HDMI视频输出接⼝
★1.12、⽀持≥3个USB 3.0接⼝⽤于录像拍照。
1.13、⽀持⼀键拍照、录像功能。
1.14、主机图像延迟≤80ms。

★1.15、摄像系统通过⽹络配置⽀持局域⽹内实时观看。
1.16、伽⻢调节范围：0.45～0.75，步进为0.1。

1.17、⾃动增益可调范围：1～15，步进为 1。

1.18、降噪可调范围不小于3级。

1.19、具有⾃动曝光调节功能。
1.20、色彩二次调节，根据临床需要调节最舒适的手术色彩。

1.21、多色温色彩模式，简单快捷对图像色彩处理。

★1.22、转播：局域网内实时视频转播

2、光学适配器

2.1 、可低温等离⼦或浸泡灭菌。
2.2 、标准C型卡⼝，可连接进⼝国产硬镜，软镜。
3、摄像头

3.1 摄像头IPX8防⽔性能，可低温等离⼦或浸泡灭菌。
3.2 摄像头：采⽤CMOS图像传感器技术，摄像机稳定性更强。

★3.3按键功能

手柄≥4按键，默认功能有AWC（⽩平衡）、Freeze（冻结）、Photo（拍照）、REC（录像），可根据临床需要自定义功能（亮度加减，色彩加减，内镜模式等等）

3.4特殊抗干扰处理方式，图像更干净，无干扰。

二、27寸监视器
 对角线尺寸             ≥27寸

 面板 分辨率(px)         ≥1920*1080

 显示颜色               1.07B

 点距(mm)               0.1704x0.1704

 视角(水平x垂直)        178x178

 最高亮度(cd/m²)         550cd/㎡

 对比度(标准值)          1000:1

 响应时间(ms)            8ms

 输入接口                CVBS×2,HDMI×1,DVI×1，3G-SDI

三、冷光源
主要技术参数：
1、光输出口：标配孔径(10mm；

2、输出总光通量：总光通量为1800 lm。

3、光谱性能

3.1、显色指数值Ra≥90。

★3.2、色温在5000-6800K范围。

4、参考窗口的光照均匀性能

4.1、光照均匀性：参考窗口的光照均匀度标称值为0.6。

4.2、照度超限点：参考窗口的照度超限点数应不大于2。

5、冷光源在工作条件下，整机噪声应不大于55dB（A）。

6、冷光源整机外表面温度最高处应不大于60℃，冷光源的灯象平面的温度应不超过150℃。

7、LED灯珠工作寿命≥40000小时；

8、可累计记录工作时间；

★9、冷光源具有7寸液晶触摸屏屏，显示工作时间、设定工作功率。

四、高清工作站  1套

1、屏幕设置：1920*1080，32位色彩

2、影像显示：像素1920*1080，32位

3、图像采集：1920*1080，32位，JPG格式

4、影像调节：亮度：256级     对比度：128级

5、色度：256级：饱和度：128级

6、图像显示方式：≧22寸彩色显示器

7、工作站显示/全屏幕视频显示（手动切换）

8、图像打印方式：支持普通复印纸、喷墨打印纸及高级相片纸的彩色打印

9、每个病历采图数量：静态图像：99幅
高清医用内窥镜摄像系统配置
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	高清摄像主机
	台
	1
	

	2
	27寸医用监视器
	台
	1
	

	3
	冷光源
	台
	1
	

	4
	高清工作站
	套
	1
	


