手术患者升温系统技术参数

- 1.采用强制空气对流加温技术，杜绝电阻丝直接接触式加热，无烫伤风险；整机静音运行，适配手术室洁净环境，防电磁干扰，不影响麻醉监护设备。

- ★2.升温毯可重复使用，支持手术室常规消毒擦拭，无降解、无渗漏、无有害物质析出。

- ★3.控温系统：采用智能恒温控温，双温度传感器独立监测，温度实时校准，杜绝超温隐患。

- ★4.温度调节：可调温度范围32℃～45℃，调节步长≤1℃，标配常用固定档位（36℃、38℃、41℃、43℃），满足术中升温、术后保暖不同需求。

- ★5.控温精度：出风口实际温度与设定温度误差≤±1℃，温度波动极小，保障患者体感稳定。

- 6.风速档位：≥3档风速可调，低档位静音运行（噪音≤45dB），高档位快速升温，适配不同手术时长与患者体型。

- 7.操作界面：≥5英寸高清彩色LCD显示屏，全中文界面，搭配物理防误触按键，戴无菌手套可操作；实时显示温度、风速、运行时长、故障信息。

- ★8.安全报警：声光双重报警，涵盖超温报警、管路堵塞/脱落报警、传感器故障报警、风扇故障报警、滤网堵塞提醒、低电压报警，异常自动停机切断热源。

- 9.供电参数：AC 100V～240V宽幅电压，50/60Hz，防漏电、防过载设计。

- 10.机身设计：外壳采用阻燃、耐腐蚀医用材质，兼容酒精、含氯消毒剂擦拭；体积小巧、重量≤8kg，标配悬挂支架/底座，可固定于麻醉机、吊塔、手术床旁。

- 11.空气过滤：内置可拆洗高效空气滤网，过滤灰尘与杂质，保证送风洁净，保护患者呼吸道。