上下肢运动康复机（国产）

- 1、康复机操作具有三种操控方式：面板直接触摸操控、红外遥控器操控、无线蓝牙操控；

- 2、康复机轻便可携，主机重量不超过9公斤，机身有手提抓手方便提取；

- 3、★康复机可以放置在床上、地面、桌上使用；

- 4、设备有显示屏，可显示训练倒计时时间、运动速度值，以及阻力、痉挛等级、左右对称性等信息；

- 5、进入设备主机的电压不得高于人体安全电压；

- 6、设备有语音提示功能，对设备的参数调整实时播报，有训练激励的语音提示，方便了解当前运行情况及设置情况；

- 7、具有主动模式、被动模式、智能自动主被动切换功能；

- 8、具有对称性检测功能，屏幕显示左右肢的用力情况，并有语音提示；

- 9、具有智能痉挛识别程序，发生痉挛时自动启动舒缓程序，痉挛等级12档可调；

- 10、被动模式下速度可调节：范围 5rpm～60rpm，以1rpm为单位可调，也可快速档位调节，档位间距 5 rpm；

- 11、训练时间可控制：时间范围5min～30min以1min为单位可调；也可快速档位调节，档位间距 5min；

- 12、主动运动中电机阻力12档可调，阻力档位可以为定档模式，也可以设定为智能变档模式，根据转速进行自动变档，转速越高阻力越大；

- 13、主机具备蓝牙通讯模块，主机可通过蓝牙模块与外控软件进行双向数据传输，网络通讯安全需经过医疗器械安规检测合格，外控软件需包含在产品注册证的组成结构中；

- 14、投标产品必须具备NMPA认证的医疗器械注册证；