- 输血输液加温仪参数

- ★1.温度设置范围：摄氏度℃：32℃～42.0℃。

- 2.温度控制精度：摄氏度℃：≤±1℃; 华氏度℉：≤±l.8℉。

- ★3.温度步进：摄氏度℃：0.1℃。

- 4.温度单位：摄氏度℃。

- 5.预热时间：从23℃～42.0℃ 预热时间≤2分钟。

- 6.报警与提示：高温报警、低温报警。

- 7.适用输血/输液器：标准一次性PVC输血/输液器(外径：3.5mm～7mm，需配不同加热管)

- 8.耗材：直接加温常规输血输液管路，无需专用耗材，节约成本。

- 9.加温时间：显示加温时间。

- 10.含固定背夹。

- ★11.含双通道，可满足同时输血，输液。

- 12.高温报警保护。