- 蜡疗机

1、全自动，一键制作蜡饼，可设置自动启动、熔蜡、过滤、自动放蜡和制作蜡饼，无需人工接管；

2、蜡饼厚度：10-20mm可选择；

3、蜡液注满蜡盘时间：≤3min；
  4、一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置；
  5、过滤：熔蜡阶段3级过滤；
  6、杀菌：紫外线杀菌；
  7、保温箱制冷方式：风道循环冷却；
  8、托盘层数≥15层；

9、观察窗尺寸:高800x宽150mm
  10、熔蜡空间：76L；
  11、蜡饼制作空间：183L；

12、熔蜡温度控制范围：室温60-95℃（默认75℃）；

13、* 蜡饼温度设置范围：室温35℃-62℃（默认52℃）；

14、* 蜡盘尺寸526*421*21mm

- 安全保护，有超温自动报警系统，紧急停止装置、漏电保护等多重安全保护，确保使用更加安全

- * 采用12寸大屏幕彩色电容触摸屏，触控更灵敏，中文液晶图文显示，操作更方便

- * 每组托盘有单独的出蜡系统、可设置每天自动开机时间、消毒间隔和消毒时间自动完成、整个流程的所有时间、温度可任意设置、有记忆功能，记忆上次制作参数

- 温控技术可以使保温箱内任意蜡盘几何中心的温差不超过±2℃，且任意蜡盘几何中心的温度波动不超过±1℃，保证蜡饼品质不会外硬内软以及出现雪花状况等情形发生。

- *无水化蜡技术保证蜡饼内无水分烫伤

- 便携式吞咽喉镜

▲1.1 手枪型手柄，LED光源整合在电子鼻咽喉镜中，无需额外光，光源寿命≥30000小时

1.2 电子鼻咽喉镜镜体外径：≤3.9mm

▲1.3 上下弯曲角度：≥2 x 160°

★1.4 镜体长度：290mm≤L≤310mm

1.5 USB连接，全自动白平衡、曝光调节

★1.6 可以兼容同品牌动态频闪光源、4K内窥镜摄像系统（提供注册证明材料）

2.便携箱

2.1 专为吞咽评估设计的便携箱，用于存放电子镜。

2.2 内置图文工作站及键盘、鼠标。

2.3 箱体带供电接口，直线给电子镜及电脑供电。

2.4 箱体设计兼顾实用性与防护性，具备防水、防尘、防震功能，便于外出携带使用。

3. 吞咽评估软件系统

3.1 配套专业吞咽评估图文处理软件，支持图像采集、存储、回放与报告生成。

3.2 软件具备多级权限管理功能，确保患者信息与数据安全。

▲3.3 软件具备Murray评估分级功吞咽障碍评估报告功能，快速实现吞咽障碍残留等级评估

3.4 吞咽软件可对患者是否发生误吸、呛咳等症状进行描述，并体现在报告中

3.5 软件帮助临床快速出专业的吞咽评估报告和规整病人视频、图像资料，该过程与吞咽观察同时进行，无需其他图文数据传导

4、多功便携

4.1 专用电子鼻咽喉镜便携箱，可一体化整合电子鼻咽喉镜、图文工作站电脑等

▲4.2可提供定制尺寸和电子镜完全配套的一次性使用的消毒套管

- 消毒系统：

5.1 可选配洗消一体机

6、配置要求：

6.1 电子鼻咽喉镜一条

6.2 图文工作站一套

6.3 便携箱一套

6.4 内窥镜测漏仪一个

- 经颅超声神经肌肉刺激仪

- 设备名称: 经颅超声神经肌肉刺激治疗仪

- 整机要求：

2.1  低剂量经颅超声和神经肌肉电刺激（功能电刺激）两项技术的有机结合对脑中枢和外周神经肌肉进行同步治疗；

2.2  台车式结构，移动方便、灵活，可推至病房使用。

2.3  2路经颅超声输出，4路电刺激输出；可同时对两名患者进行治疗。

2.4  配有固化模式和自设模式两套治疗方案设置；（1）固化模式内置专家治疗方案方便临床使用；（2）自设模式下可对经颅超声及电刺激的参数在设定的范围内任意组合，并且设置的各项参数及对应的适用病症(或患者名称)可以保存。

★2.5  ≥15寸触摸液晶显示屏，支持手写输入	。

★2.6 治疗开始前有自检功能，主机可对经颅超声治疗头进行识别、检测和自动参数匹配。（提供产品相关功能软件界面截图）

★2.7 治疗过程中具有对经颅超声治疗头接触状态及输出剂量实时监测功能。（提供产品相关功能软件界面截图）

★2.8 治疗过程中电极具有脱落保护功能：为保证治疗安全性，治疗过程中如果电极片意外脱落、接触不良或将电刺激导线拔出，系统会自动将电刺激强度归零，并在该接触故障的通道上方提示“接触不良”，再次连接后操作者需重新调整电刺激强度达到患者耐受程度。（提供有关证明文件）

3.性能指标：

3.1  进液保护：超声治疗头IPX7。

3.2  超声频率：≥800 KHz，偏差不超过±20%。

3.3  超声输出功率：≥1.2W。

3.4  超声输出模式：连续模式，脉冲模式。

3.5  脉冲重复周期：≥25ms。

★3.6 占空比：10%～100%。

★3.7  超声治疗头有效辐射面积：≤1.5cm²。（提供有关证明文件）

3.8  波束类型：发散型。

3.9  绝对最大波束不均匀性系数Rbn≤8.0。

3.10 电刺激频率：20～1000Hz；6挡可选。

3.11 电脉冲宽度：≥100μs。

3.12 脉冲幅值：≤50V。

3.13 电刺激输出模式（即调制方式）：静力性（连续调制），动力性（脉冲调制），50%-90%。

3.14：电刺激调制频率：≥0.1HZ 。

4、配置要求：设备主机1台；经颅超声治疗头2副；电刺激导线4套；自粘电极片40对；医用超声耦合剂4支。

- 经颅重复磁刺激仪

1.适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动功能评定，以及用于辅助治疗或改善失眠症状，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

2.主机性能及外观结构：

2.1.★外观结构：一体式机箱设计，脉冲源和冷却系统集成在机箱内部，非液电分离分体式结构（整机仅一张设备铭牌，散热主机和刺激主机非单独型号和序列号）。（提供设备图片和铭牌证明）

2.2.冷却系统：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；冷却系统具备自主知识产权，可被证实降低噪音和节约能源。

2.3.★操作系统：人机交互系统采用笔记本电脑控制操作，中文界面，非触控一体机。笔记本电脑支持脱离磁刺激主机单独使用，windows系统兼容大量科研软件。（提供彩页证明）

2.4.刺激强度：1.0-6Tesla连续可调；

2.5.磁感应强度稳定输出允差：±5%。

2.6.◆磁感应强度最大变化率：最低不低于20kT/s,最高不超过80kT/s，过低的磁感应强度变化率难以诱发生理效应，过高的磁感应强度变化率会导致患者无法耐受；

2.7.脉冲上升时间：50μs~70μs；输出脉冲宽度：320μs~360μs；

2.8.◆脉冲频率允差值：≤±2%。

2.9.◆电介质强度：主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达7850VAC。

2.10.◆设备功耗可达8kVA。

3.安全预警：

3.1.在设备连续工作中，可以通过按下设备面板上的停止开关，仪器立即停止输出。

3.2.磁刺激线圈表面温度≤40℃。

4.刺激线圈：

4.1.刺激线圈可选配：成人八字形线圈、成人圆形线圈、儿童八字形线圈、儿童圆形线圈、动物线圈拍；

4.2.线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型；

4.3.◆具有电动吸液和电动排液功能（非通过外部设备连接进行加液和排液）。（提供检测报告证明）

5.软件功能：电脑操作管理方式，可以实现硬盘储存、USB储存；方案、病历管理、以及病历打印输出；刺激模式图形（数字）仿真、温度显示与控制保护。

6.检测模式：

6.1.检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）、静息期检测（CSP）、不同脑区抑制、易化（IHI\IHF）的检测功能；

6.2.检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现；

6.3.具备自动计算神经传导时间功能；

6.4.实时MEP（EMG）信息显示；

6.4.1.双通道MEP检测功能，采样率≥100KHz。

6.4.2.★传输方式：内置MEP模块（MEP模块集成于机箱内部，非外挂于设备上），有线传输信号更稳定，MEP模块无需充电。（提供证明材料）

6.4.3.◆最小分辨率：≤0.1μV；频率测量范围：1Hz~25KHz。（提供检测报告证明）

7.刺激模式

7.1.单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）。

7.2.★支持双人同时治疗，双人的刺激频率、刺激强度、刺激时间和刺激间隔可完全独立调节，并且无强制关联关系，两线圈可同时输出脉冲。（提供检测报告证明）

7.3.◆支持双线圈成对刺激，成对脉冲最小时间间隔≤0.1ms，双线圈成对脉冲时间间隔范围-31s~31s内可调，步长1ms。（提供检测报告证明）

7.4.定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后设备自动终止磁场输出，允差：±10%。

7.5.内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

8.触发输出：触发脉冲波宽350μs±50μs，幅度5V±0.5V。

触发输入：输入脉冲波宽≥16μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

9.操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长0.1ms.

操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长0.1ms。

10.具备触发输入输出通用接口。

11.开放式的技术平台，可与国内外的主流肌电诱发电位仪、脑电图等设备兼容。

- 神经肌肉刺激系统

- ★单机四通道独立输出，支持多人多部位同时治疗；

- ▲设备支持1拖8团体电刺激工作系统，，设备不少于32通道，满足集群化管理；

- ★整机支持10年使用寿命；

- ★刺激器至少有5个连接线接口；整机不少于40个连接线接口；

- ▲电极连接端接口尺寸：两芯接口直径5.7mm，针插直径2.0mm；

- ▲一体机屏幕支持触控，一体机屏幕尺寸不小于21寸；

- 刺激器整机尺寸不小于180mm*85mm*20mm，刺激器触摸屏幕尺寸不小于5寸；

- 具有管理软件功能，可进行病员、方案管理，方案自定义、训练记录保存，实现治疗过程全程追溯；

- ▲刺激器具有选择内置方案的功能，内置方案不少于50个；

- 具有通过蓝牙数据接口接收管理软件推送方案的功能；

- ★具有校准功能，支持科研数据采集；

- ★同一刺激器同时满足低频、中频治疗功能，适用更多的适用场景；

- 低频脉冲频率1Hz～180Hz范围内连续可调，中频脉冲频率1KHz-20KHz范围内连续可调；

- 脉冲波形：支持三种以上的基础波形，对称双相方波、不对称双相波，单相方波；

- 调制波形：支持三种以上可调制波形（梯形波、方波、三角波），对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；

- 电流强度：0-60mA连续可调，步长1mA；

- 中频调制频率：1～150Hz范围内连续可调；

- 脉冲宽度25μs ~500μs范围内可调；

- 脉冲周期根据不同治疗需求可调，包括上升时间、维持时间、下降时间、休息时间;上升时间：0s～5s可调；下降时间：0s～5s可调；维持时间：0s～60s可调；休息时间：0s～60s可调；

- 治疗时间1～99min范围内连续可调；

- 支持同步/异步输出，满足不同治疗需求；建议同步输出用于早期治疗，诱发共同运动产生，异步输出建议用于共同运动产生后，采用异步输出诱发分离运动产生，治疗更具针对性，可用于整个康复期的治疗使用；

- 具有查看、清空各通道所选定方案的功能；

- 软件具有电量指示、充电状态指示和功能、蓝牙连接状态指示灯功能；

- 设备连续工作时间应不少于4h，充满一次电≤2h；

- 具有电极防脱落提示，保证治疗的安全性；

- 具有防误触功能，防止误触，精准输出；

- 四肢联动上下肢训练系统

- 1、★具有中华人民共和国有效的医疗器械注册证。

- 2、适应范围：适用于肢体肌力下降的患者进行康复训练。

- 3、结构组成：由底座、座椅、把手、脚踏板、背部支撑及绑带、腿部支撑及绑带、手部和脚部固定装置、联动连杆装置、电源、显示器组成。

- 4. ★具有情景互动模式，增加了康复训练的趣味性、沉浸性、交互性和构想性，最大限度发挥康复训练的作用；

- 5、性能参数：

- 5.1 电源：输入220V，50Hz、输出DC24V，3.75A；

- 5.2 ★显示装置：高清液晶触摸屏显示，康复训练参数和设备状态全程实时显示，人机界面操作简单便捷；

- 5.3 ★智能显示：训练过程中可实时显示步频、代谢当量、瓦特、卡路里、载荷、累计的运行时间和步伐数，情景互动训练场景、情景生活观赏视频、运动训练曲线和互动音乐曲目及播放；

- 5.4 具有训练数据统计功能：结束后，可统计当次训练时长、平均速度、总消耗卡路里、平均功率、运行时间和步伐数；

- 5.5 支臂调节范围0cm～35cm，允差±5％；具有一键锁定功能，使用按压快拉式结构调节；

- 5.6 把手角度旋转可调选配；

- 5.7 座椅可调节距离30cm，误差±2cm；座椅两侧均有舒适的扶手且可折叠，方便病人转移；

- 5.8 ★座椅可左右360±10°旋转，90°锁定，方便患者多角度上下；

- 5.9 具备安全背部支撑及绑带，从多个部位固定患者躯干，可有效固定不同偏瘫侧的患者，为躯干稳定性不够的患者提供安全保护，防止患者滑落；

- 5.10 具备手部固定装置护套，为上肢肌力小和上肢关节稳定性差的患者提供固定和保护，保证患者训练过程的连续；

- 5.11 具备腿部支撑装置和绑带，可支撑单侧下肢，为下肢肌力小和关节稳定性差的患者提供固定和保护，防止训练过程中膝过伸、髋外旋、足内外翻等异常姿势；

- 5.12 腿部支撑装置长度3档可调，宽度多档可调，调节髋外展外旋的幅度；

- 5.13 腿部支撑架活动范围0-360°，左右双侧可换；

5.14 具有大型防滑减震脚踏板，脚底缓冲、四周和脚跟增高保护以及固定双脚的脚部绑带，确

保患者稳定轻松安全蹬踏；

- 5.15 具备移动轮子，方便设备的整体移动；

- 5.16 使用永久性电磁阻力装置，极小的启动阻力，患者可轻松开始训练；

- 5.17 阻力等级1～11级可调，步长为1。阻力在训练启动前和训练过程中应可调节；

- 5.18 训练前具有输入患者体重设置启动功能；

- 5.19 具有训练放松方式，可选择生活场景视频播放、情景互动训练、运动轨迹曲线图表、互动音乐；

- 5.20 具有训练时间20min和30min两种选择一键设置，并训练结束后具有语音播报提示功能；

- 5.21 最大承重：200kg；

- 5.22 设备自身重量：90kg以下；

- 5.23 运动步频范围：15～250次/分；

- 5.24 运动功率范围：5-800瓦特；

- 5.25 累积步伐数达：可达9999步；

- 5.26 热量消耗范围：0－999卡。