呼吸神经肌肉刺激仪参数

基本要求：膈肌和腹肌治疗通道数≥6个，能对膈神经和腹肌进行闭环式电刺激训练，使膈肌和腹肌系统进行规律性收缩，可根据需要选择不同通道的电刺激，满足临床治疗的需要。

1、★呼吸神经肌肉电刺激功能适用于慢性阻塞性肺疾病稳定期、慢性呼吸衰竭的康复辅助治疗

2、治疗时间调节范围：（1-30）min，增量1min；

3、吸气时间（Ti）调节范围：( 0.7－5 )s，增量0.1s；

4、呼吸频率调节范围：(5-40)bpm，增量1bpm；

5、载波脉冲重复频率调节范围：(20-100)Hz，增量5Hz；脉冲周期范围：（10-50）ms；允差±10%；

6、★膈肌脉冲宽度：正向脉冲宽度：0.3ms，负向脉冲宽度：0.65ms；允差≦±20%；

7、★腹肌脉冲宽度：正、负向脉冲宽度均为0.3ms；允差≦±20%；

8、膈肌输出波形：正向载波为方波，负向载波为指数波；调制波包络为正负向方波；

9、腹肌输出波形：正负向载波皆为方波；调制波包络为正负向方波；

10、调制频率及调幅度：调制频率：（0.08-0.67）Hz，调幅度:100%；允差±20%；

11、膈肌模块刺激电流幅度：调节范围：(0.5－30)mA，1mA以下时，增量0.5mA；1mA以上时，增量1mA；允差≦±20%；

12、腹肌通道刺激电流幅度：调节范围：(0.5-30)mA，1mA以下时，增量0.5mA；1mA以上时，增量1mA；允差≦±20%；

13、内置电池，连续工作续航≥2小时；

14、呼吸实时同步：设置呼吸参数后，通过呼吸动态图及语音引导患者呼吸锻炼；

15、具备呼吸动态图开始/停止功能；

16、★脱机应用：注册证适用范围包含机械通气患者撤机前和撤机后的康复辅助治疗

17、具备在治疗结束、治疗过程中电极片脱落、电池电量不足时，蜂鸣器报警提示，且提示音具有暂停/开启功能；

18、电极片导联线与电极片连接方式为插孔式；

19、主机重量≤600g，便携，能适应门诊、住院等不同医疗环境的诊疗需求；

20、有锁屏功能。