- 便携式彩色超声诊断系统技术参数

- 一、设备用途: 心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

- 二、主要技术及系统概述：

- 1.技术参数及要求：

- 1.1	显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器（非触摸屏）

- *1.2 ≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

- *1.3主机重量≤4kg（含电池）

- 1.4无轨迹球设计：触控面板操作，防泼溅、防尘、防异物

- 1.5低平的物理按键，操作面板完全密封边缘，以最大限度地控制感染

- 1.6机器内置超声教学助手，提供标准的超声图、解剖图、手法图，并配有文字介绍，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

- *1.7组织多普勒组件，支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

- *1.8曲线解剖M型，支持多段曲线连续对心肌取样分析（非解剖M型模式下的多条线连接的曲线）

- 1.9造影成像及定量分析单元，支持腹部、浅表、心脏造影，支持微血管造影增强，向后存储可存储高达≥480秒的电影，向前存储电影时间高达≥120秒，支持造影击碎功能，支持互换造影图像和组织图像在屏幕上显示的位置

- 1.10可支持弹性成像及定量分析单元，具有组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析

- 1.11血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描迹，自动生成测量数据，测量数据包括最大值，最小值，平均值，标准差，ROI长度，测量长度及质量指标，并具备IMT评估曲线分析（非手动绘制）

- 1.12可支持自动胃窦测量，自动识别胃窦边缘，进行胃窦面积测量，降低病人术中反流误吸风险

- 1.13 可支持经食道探头

- *1.14探头频率： 1把单晶体凸阵频率为2.0-6.0 MHZ；1把线阵探头，频率为3.0-12.0 MHZ，探头内置按键≥3个（提供证明图片）；1把单晶体相控阵探头，频率范围2.0-5.0 MHz

- 1.15成像深度：最大深度 ≥39cm

- 2.成像模式

- 2.1	二维灰阶模式

- 2.2彩色多普勒成像，包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

- 2.3频谱多普勒成像，包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

- 2.4组织谐波成像技术，通过接收超声回波的高频谐波信号，从而降低旁瓣噪声，提升横向分辨力及组织对比度

- *2.5穿刺针显影增强技术，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调，支持凸阵、线阵探头应用。（提供双屏实时对比显示证明图片，体现机器型号）

- *2.6全域动态聚焦技术，图像上无焦点显示，仪器无任何实体和触摸按键可调节焦点

- 2.7可支持磁导航技术，基于磁场感应技术，通过提示探头与穿刺针空间位置关系的俯视投影图、磁场信号强度、带刻度标尺的引导延长线等图标，实时引导、提示针体与针尖位置

- 2.8智能化自编程预设置功能，针对不同的检查脏器预置最佳优化图像的检查前条件，具有脏器图形化图标及文字介绍快速引导至预置的检查调节，以减少图像调节所需的时间；

- *2.9智能下腔静脉测量技术，可智能识别下腔静脉，自动定位IVC，并实时测量IVC直径变化率计算CI（塌陷指数），DI（膨胀指数）

- *2.10智能VTI时间速度积分测量技术，在实时B模式上自动定位PW取样框，自动跟踪LVOT的PW频谱，并获得VTI,SV,CO SVV（每搏量）等数值

- *2.11自动B线检测, 自动计算B线数量、获取B线面积比、B线间距, 指导液体复苏并防止出现肺水肿

- 2.12多角度空间复合成像技术，不同角度发射超声波，所有回波波束进行复合成像，清晰显示组织的细节和提高图像对比分辨率，支持线阵及凸阵探头，做曲别针实验≥9线

- 2.13斑点噪声抑制成像，提高组织边界的显示，对于结构复杂的脏器可提供精确的图像显示，多级可调

- 2.14可支持血流像素比，自动对比取样框内血流像素的比值

- 2.15回波增强技术，提高心脏图像质量

- 2.16高分辨率血流成像

- 2.17双实时同屏对比显示

- 2.18取样宽度及位置范围：宽度 0.5–20mm

- *2.19取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

- 3.测量分析和报告

- 3.1常规测量软件包

- 3.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

- 3.3腹部专用测量软件包

- 3.4心脏功能专用测量软件包

- 3.5小器官应用测量软件包

- 3.6血管应用测量软件包

- 3.7神经应用测量软件包

- 3.8急重症应用测量软件包

- 3.9可支持产科自动测量≥6项胎儿项生物学数值，包括双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨等自动测量

- 4.连通性和外部数据管理

- 4.1	具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

- 4.2	4个USB 3.0端口

- 4.3以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

- 4.4HDMI、S-Video视频输出接口

- 4.5内置固态硬盘≥250G

- 5.电源供应

- 5.1	系统通过电池或交流电源运行

- 5.2	主机内置锂电池，连续使用时间≥90分钟

- 6.专用台车，支持液压升降，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等