电动多功能理疗床

- 技术参数

- 功率：360VA；

- 使用电源：220V，50Hz；

- 电机数量：3；

- ★产品结构：四折九段；（四折：头板、背板、臀板、腿板；九段：头板分段、左头板扶手分段、右头板扶手分段、背板分段、左背板扶手分段、右背板扶手分段、臀板分段、左腿板分段、右腿板分段）；

- 床体尺寸（长×宽×高）：2049mm×650mm×450mm（最低位置，含床垫）；

- 床垫尺寸（长×宽）：头板床垫：400mm×365mm，左头板扶手床垫：335mm×143mm，右头板扶手床垫：335mm×143mm，背板床垫：525mm×400mm，左背板扶手床垫：525mm×125mm，右背板扶手床垫：525mm×125mm，臀板床垫：650mm×450mm，左腿板床垫：650mm×325mm，右腿板床垫：650mm×325mm；

- 床板高度连续可调，床板对称轴中心点距离地面的高度最低450mm,最高800mm，允差±50mm；

- 头板扶手高度连续可调。床板置于最低位置时，头板扶手对称轴中心点距离地面的高度最低350mm，最高450mm，允差±50mm；床板置于最高位置时，头板扶手对称轴中心点距离地面的高度最低700mm，最高800mm，允差±50mm；

- ★环形脚踏升降开关与地面的垂直距离为90mm；

- 床板调节方式：

- 头板：手动；

- 背板：电动；

- 臀板：电动；

- 腿板：手动；

- ★床板可调节最大角度：

- 头板：上折30°，下折50°；

- 背板：上折55°，下折10°；

- 臀板：上折60°，下折10°；

- 腿板：上折35°，下折50°；

- ★床板水平上升速度为15mm/s，水平下降速度为17.5 mm/s，允差±2mm/s；

- 床板角度调节方式为电动时，调节时间应小于30s；

- 床板的安全工作载荷为1700N；

- 升降架的安全工作载荷为2200N；

- 作用在环形脚踏升降开关上的静态力应不大于300N；

- 电源中断及恢复通电后，康复床保持在停止时的状态；

- 康复床在承载安全工作载荷时的运动噪声在一米距离处，不大于65dB。