手术床技术参数

★1、手术床采用电动液压系统，可电动调节实现台面升降、头脚倾、左右倾、背板上下折、解锁锁定。床板具备可X光透视功能。

2、手术床采用模块化设计，可选不同模块（如坐板延长板、转接模块等），适配更丰富的手术类型。

3、手术床可选多种电动控制方式，包括线控器、无线遥控器、备用面板、脚踏开关。

★4、手术床内置蓝牙模块，无线遥控器通过蓝牙连接，同时无线遥控器具备无线充电功能。

5、手术床立柱护罩顶端采用硬顶式设计，无褶皱，便于清洁消毒，降低感控风险。

6、手术床床垫采用多层减压记忆海绵床垫，床垫厚度≥80mm, 减少压疮发生风险，同时床垫采用超声波烫接防水设计、双层透气膜设计。

7、手术床腿板采用一键快插式连接结构，不需要再进行二次旋钮解锁腿板，同时采用气弹簧腿板设计，便于操作。

8、手术床底罩表面平整无凹陷，底座厚度≤150mm，同时底座在手术床腿端有U型凹槽设计，便于术中放置污物桶。

9、手术床采用四个万向脚轮结构。

10、手术床具有四个独立的电动支脚刹车，非轮式刹车设计，满足各类手术稳定性要求。

11、手术床开关、等电位柱及电源接口均有防水盖设计

12、手术床满足IPX5防水等级测试（提供检测报告证明）。

★13、手术床可一键预设体位：正、反屈曲位，同时具备一键0位功能。

14、手术床配有高性能充电电池，可满足≥60 次手术需要，同时遥控器配有高性能充电电池，满足≥120 次手术需要。

15、无线遥控器电池电量指示：包含手术床和遥控器电量指示

★16、手术床承载重量：≥400kg（提供原厂技术文档证明）

- 17、技术参数：

- （1）纵向最大倾斜角度（头倾）：≥30°

- （2）纵向最大倾斜角度（脚倾）：≥25°

- （3）侧向最大倾斜角度（左倾/右倾）：≥20°

- （3）头板最大倾斜角度：上折≥60°，下折≥90°

- （4）背板最大倾斜角度：上折≥75°，下折≥50°

- （5）腿板最大倾斜角度：上折≥40°；下折≥85°

- （6）手术床最低台面：≤600mm

- （7）手术床最高台面：≥950mm

- ★（8）台面平移距离：≥320mm

电动手术床配记忆海绵床垫，头板，主机（包含背板，坐板），分体式腿板，备用面板，无线遥控器，托手架一对（含夹持器），麻醉屏架（含夹持器）、托腿架一对（含夹持器）、侧卧手架一个（含夹持器）、支身架一对（含夹持器）、支肩架一对（含夹持器）、躯干固定带一条。