四通道微量注射泵技术参数

- 1.设计适配性：整机一体化成型，无分体拼接通道，适配麻醉机、吊塔、输液架悬挂安装，结构紧凑、防磕碰、易清洁消毒，兼容手术室无菌环境要求。

- ★2.通道数量：一体化四通道独立设计，四通道可同时、分别、分时运行，互不干扰、独立参数设置、独立启停控制、独立报警提示。

- ★3.注射器适配：自动识别20mL、30mL、50mL、60mL规格注射器，兼容国内外主流品牌注射器；支持自定义注射器参数，适配特殊规格耗材。

- 4.流速范围：0.1mL/h～1200mL/h，覆盖麻醉诱导、维持、苏醒全阶段流速需求。

- 5.最小调节步长：≤0.1mL/h，满足血管活性药物、强效麻醉药的微量精准调节。

- 6.输注精度：流速≥1mL/h时，输注误差≤±2%；流速＜1mL/h时，输注误差≤±5%，保障给药稳定性。

- 7.快速推注（Bolus）：支持手动和/或自动快速推注，速度可调、剂量可控。

- ★8.报警类型：涵盖气泡报警、管路阻塞报警、注射器脱落报警、药物近空/用完报警、开门报警、低电压报警、系统故障报警、压力异常报警、输注完成报警。

- 9.报警方式：声光双重报警，中文文字+图标同步提示，报警信息可锁定、可查询。

- 10.显示屏：高清彩色液晶触摸屏，强光/弱光环境下清晰可见。

- 11.同屏显示：四通道实时参数（流速、累计量）、设备状态、报警信息，无需切换界面。

- 12.操作方式：触摸屏和/或物理按键双操控，戴无菌手套可流畅操作，锁屏防误触功能。

13.界面语言：全中文操作界面，菜单层级简洁，无复杂操作流程。

- ★14.内置锂电池：断电自动无缝切换电池供电，续航时间≥4小时，支持术中转运、断电应急输注。

- 15.在线充电：输注过程中可同步充电，充电完成自动断电，不影响正常给药。

- 16.电量实时显示，低电量提前预警，预留充足处理时间。

- 17.防护等级：整机防护等级≥IPX4，防液体泼溅、防尘，适配手术室清洁、消毒流程。

- 18.材质要求：机身采用耐腐蚀、耐高温材质，兼容含氯消毒剂、酒精等手术室常用消毒剂擦拭，无腐蚀、无变形。

- 19.安装适配：标配麻醉机/吊塔/输液架悬挂支架，安装便捷、固定牢固，不占用手术操作空间。