- 支气管内窥镜

- 操作手柄（含插入管）：

- 1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 采用高清电子成像技术。

2.检查镜：插入管外径≤4.8mm，工作内径≥2.0mm。

治疗镜：插入管外径≤5.8mm，工作内径≥2.8mm。

- 3.视场角≥120°。

- 4.景深：3-100mm。

- ★5.插入管前端弯曲角度：上≥200°，下≥130°，且配备弯曲角度锁紧开关。

- 6.插入部有效长度≥610mm。

- 7.操作手柄具备左右旋转关节，向左≥120°，向右≥120°。

- 8.插入管具有被动弯曲功能。

- 9.吸引阀座上有凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的凸起吸引按钮挡板。

- 10.视频转接线与操作手柄一体式连接设计，转接线可耐受浸泡消毒。

- ★11.操作手柄同一平面具有≥3个按键，且可控制图像缩放、拍照录像、冻结等功能。

- 12. 搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能。

- 13.产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。

- 14.内置LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 16.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

- 17.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

- 18.配备≥10英寸便携显示器，且通过操作部可控制图像缩放、拍照等功能。

- 医用内窥镜图像处理器

- 1.具备医疗器械注册证。

- 2.控制面板尺寸：≤4.0英寸。

- 3.电容式触摸屏。

- 4.高清视频信号输出分辨率：≥1920×1080。

- 5.具有DVI、SDI、CVBS三种高清信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出。

- 6.图像比例：至少包含16:10、16.9和4:3等3种图像比例设置。

- 7.具有CVBS、AHD信号输入接口。

- 8.具有至少3种输出图像形状可选。

- ★9.自动增益控制功能为-15~15 可调。

- 10.支持红、绿、蓝三种颜色，增强血管的显示功能。

- 11.有平均测光、峰值测光模式。

- 12.具有白平衡调节功能。

- ★13.对比度调节功能为-15~15档可调，轮廓增强功能为-15~15 可调。

- 14.亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯0~15档亮度，可关闭内窥镜LED灯。

- 15.电子放大功能：可对图像进行放大，1~3倍可调。

- 16.操作界面有多国语言设置，满足不同客户需求。

- 17.自定义按键功能：可对内窥镜手柄按键进行自定义设置，要求手柄按键可选择的功能：拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大。

- ★18.存储功能：非USB接口，具有外置可热插拔SD存储卡，方便医务人员教学使用。

- 19.用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码。

- 20.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括消化道镜、鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜及光学硬式内窥镜。