高频手术电刀参数
1.
主机：

1.1.产品适用于手术中对组织的切割和凝血，具有4种切割模式（纯切，混切，超混切，内镜切割），3种凝血模式（接触凝血，喷射凝血，强制预电凝）和1种双极电凝模式，双极具有自动凝血输出功能。

★1.2.
产品单极最大切割功率≥300W，单极凝血功率120-250W，双极功率70-100W，喷凝0-120W。
1.3.带有功率输出智能安全控制系统，当长时间按住按键时机器自动停止输出，防止误操作。
1.3.采用CAN总线接口，可避免因软、硬件升级带来的死机和使用不稳定。
1.4.主机配备2个单极切割、1个双极插口，可与其它品牌耗材互用。
★1.5.
单极和双极都可以在同一脚踏开关进行控制；

1.6. 基本产品标准：

1.6.1. 防护等级不低于 I 级。
1.6.2. 漏电流（高/低频）符合IEC 60601,2-2部分。
1.6.3.
设备类型 CF; 防除颤设备。

★1.7具备一键复位和模块记忆功能。
1.8提供配套台车。
2.
主要技术要求：

2.1.
单极功能模块：

2.1.1.
单极切割功率（至少包含）：0—300W功率可调。
2.1.2.
单极电凝功率（至少包含）：0—250W可调。
2.1.3.
单极电凝模式：电凝输出模式≥3种。
★2.1.4.
单极喷凝模式（至少包含）：0—120W可调，最大电压9000Vpp
2.2． 
双极功能模块：

2.2.1.
双极电凝控制模式：1．脚踏开关控制；2．自动启动；

2.3． 
其他技术功能：

2.3.1.
具有开机自检功能，自检过程中，一旦发现系统内部或附件有异常，将停止输出并提示错误代码，方便快速检修；

2.3.2. 具有最小功率输出控制系统和功率峰值补偿系统；

2.3.3.
有安全的病人控制系统（PCS），对电极板实施持续监控，如果电极与病人皮肤粘贴不够充分，光电警报系统马上报警，同时自动切断电源，确保术中病人安全。

